## All Data
UP |  |  |  | DOWN
distance | min | raw counts | adjusted counts | distance | min | raw counts | adjusted counts
0 | 0.20781 | 5556959 | -761511 | 0 | 26.5802 | 5528594 | -789876
0.26 | 0.59062 | 5613179 | -705291 | 0.26 | 26.3161 | 5552389 | -766081
0.5 | 0.83073 | 5671973 | -646497 | 0.5 | 25.8297 | 5601793 | -716677
0.76 | 1.0094 | 5732660 | -585810 | 0.76 | 25.5344 | 5672527 | -645943
1.01 | 1.2453 | 5781720 | -536750 | 1.01 | 25.2729 | 5735772 | -582698
1.26 | 1.4885 | 5828517 | -489953 | 1.26 | 24.9578 | 5791084 | -527386
1.5 | 1.6943 | 5870023 | -448447 | 1.5 | 24.663 | 5835553 | -482917
1.75 | 1.9031 | 5907230 | -411240 | 1.75 | 24.4937 | 5879521 | -438949
2.01 | 2.1047 | 5944528 | -373942 | 2.01 | 24.2922 | 5920019 | -398451
2.25 | 2.312 | 5973349 | -345121 | 2.25 | 24.0437 | 5953422 | -365048
2.5 | 2.5245 | 6002357 | -316113 | 2.5 | 23.7568 | 5985741 | -332729
2.75 | 2.7885 | 6027343 | -291127 | 2.75 | 23.4688 | 6013339 | -305131
3.01 | 2.951 | 6052041 | -266429 | 3.01 | 23.2094 | 6040295 | -278175
3.26 | 3.2453 | 6073121 | -245349 | 3.26 | 23.0318 | 6063323 | -255147
3.52 | 3.5109 | 6093399 | -225071 | 3.52 | 22.8339 | 6085246 | -233224
3.76 | 3.7339 | 6109901 | -208569 | 3.76 | 22.5844 | 6103241 | -215229
4.01 | 3.95 | 6126306 | -192164 | 4.01 | 22.3583 | 6120094 | -198376
4.25 | 4.1417 | 6140716 | -177754 | 4.25 | 21.9776 | 6135193 | -183277
4.5 | 4.5651 | 6153938 | -164532 | 4.5 | 21.774 | 6149965 | -168505
4.76 | 4.874 | 6166657 | -151813 | 4.76 | 21.5839 | 6163567 | -154903
5 | 5.1286 | 6177591 | -140879 | 5 | 21.3156 | 6174800 | -143670
5.5 | 5.4776 | 6197878 | -120592 | 5.5 | 21.0297 | 6195371 | -123099
6 | 5.7724 | 6215069 | -103401 | 6 | 20.6766 | 6212984 | -105486
6.5 | 6.0703 | 6229104 | -89366 | 6.5 | 20.4594 | 6227475 | -90995
7 | 6.387 | 6241210 | -77260 | 7 | 20.1609 | 6239888 | -78582
7.5 | 6.7495 | 6251584 | -66886 | 7.5 | 19.8156 | 6250569 | -67901
8 | 7.1135 | 6260433 | -58037 | 8 | 19.4979 | 6259470 | -59000
8.5 | 7.3974 | 6268014 | -50456 | 8.5 | 19.2151 | 6266993 | -51477
9 | 7.6557 | 6274422 | -44048 | 9 | 18.938 | 6273604 | -44866
9.5 | 7.9276 | 6279959 | -38511 | 9.5 | 18.624 | 6279294 | -39176
10 | 8.2047 | 6284793 | -33677 | 10 | 18.3896 | 6284128 | -34342
10.5 | 8.3917 | 6288911 | -29559 | 10.5 | 18.025 | 6288347 | -30123
11 | 8.6604 | 6292413 | -26057 | 11 | 17.5885 | 6291969 | -26501
11.5 | 9.0427 | 6295573 | -22897 | 11.5 | 17.3083 | 6295112 | -23358
12.01 | 9.2932 | 6298222 | -20248 | 12.01 | 16.8859 | 6297914 | -20556
12.5 | 9.5234 | 6300563 | -17907 | 12.5 | 16.6266 | 6300255 | -18215
13.01 | 9.913 | 6302647 | -15823 | 13.01 | 16.2036 | 6302390 | -16080
13.51 | 10.224 | 6304423 | -14047 | 13.51 | 15.913 | 6304217 | -14253
14 | 10.4599 | 6305993 | -12477 | 14 | 15.5865 | 6305788 | -12682
14.5 | 10.7781 | 6307358 | -11112 | 14.5 | 15.1891 | 6307226 | -11244
15 | 11.087 | 6308591 | -9879 | 15 | 14.8828 | 6308437 | -10033
16 | 11.3568 | 6310623 | -7847 | 16 | 14.3729 | 6310520 | -7950
17 | 11.5917 | 6312244 | -6226 | 17 | 13.9635 | 6312193 | -6277
18 | 11.812 | 6313530 | -4940 | 18 | 13.5036 | 6313478 | -4992
19.01 | 12.024 | 6314610 | -3860 | 19.01 | 13.0391 | 6314559 | -3911
20.02 | 12.4198 | 6315536 | -2934 | 20.02 | 12.4411 | 6315588 | -2882
baseline |  | 6318470 |  | baseline |  | 6318470

## Sensitivity
distance | raw counts | adjusted counts | Sensitivity (counts/mm)
0 | 5556959 | -761511 | 216230.7692
0.26 | 5613179 | -705291 | 244975
0.5 | 5671973 | -646497 | 233411.5385
0.76 | 5732660 | -585810 | 196240
1.01 | 5781720 | -536750 | 187188
1.26 | 5828517 | -489953 | 172941.6667
1.5 | 5870023 | -448447 | 148828
1.75 | 5907230 | -411240 | 143453.8462
2.01 | 5944528 | -373942 | 120087.5
2.25 | 5973349 | -345121 | 116032
2.5 | 6002357 | -316113 | 99944
2.75 | 6027343 | -291127 | 94992.3077
3.01 | 6052041 | -266429 | 84320
3.26 | 6073121 | -245349 | 77992.3077
3.52 | 6093399 | -225071 | 68758.3333
3.76 | 6109901 | -208569 | 65620
4.01 | 6126306 | -192164 | 60041.6667
4.25 | 6140716 | -177754 | 52888
4.5 | 6153938 | -164532 | 48919.2308
4.76 | 6166657 | -151813 | 45558.3333
5 | 6177591 | -140879 | 40574
5.5 | 6197878 | -120592 | 34382
6 | 6215069 | -103401 | 28070
6.5 | 6229104 | -89366 | 24212
7 | 6241210 | -77260 | 20748
7.5 | 6251584 | -66886 | 17698
8 | 6260433 | -58037 | 15162
8.5 | 6268014 | -50456 | 12816
9 | 6274422 | -44048 | 11074
9.5 | 6279959 | -38511 | 9668
10 | 6284793 | -33677 | 8236
10.5 | 6288911 | -29559 | 7004
11 | 6292413 | -26057 | 6320
11.5 | 6295573 | -22897 | 5194.1176
12.01 | 6298222 | -20248 | 4777.551
12.5 | 6300563 | -17907 | 4086.2745
13.01 | 6302647 | -15823 | 3552
13.51 | 6304423 | -14047 | 3204.0816
14 | 6305993 | -12477 | 2730
14.5 | 6307358 | -11112 | 2466
15 | 6308591 | -9879 | 2032
16 | 6310623 | -7847 | 1621
17 | 6312244 | -6226 | 1286
18 | 6313530 | -4940 | 1069.3069
19.01 | 6314610 | -3860 | 916.8317
20.02 | 6315536 | -2934
baseline | 6318470
FSO | 761511

## Noise
FSO | 761511
Cal Step | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.76 | 1.01 | 1.26 | 1.5 | 1.75 | 2.01 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.01 | 3.26 | 3.52 | 3.76 | 4.01 | 4.25 | 4.5 | 4.76 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.01 | 12.5 | 13.01 | 13.51 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.01 | 20.02
Peak to Peak | 271 | 2341 | 2046 | 2000 | 1858 | 1570 | 1148 | 866 | 678 | 632 | 489 | 492 | 346 | 544 | 347 | 299 | 199 | 150 | 301 | 150 | 380 | 101 | 152 | 102 | 51 | 51 | 102 | 102 | 103 | 51 | 102 | 52 | 102 | 51 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 127 | 51 | 102 | 103
%FSO | 0.03559% | 0.3074% | 0.2687% | 0.2626% | 0.244% | 0.2062% | 0.1508% | 0.1137% | 0.08903% | 0.08299% | 0.06421% | 0.06461% | 0.04544% | 0.07144% | 0.04557% | 0.03926% | 0.02613% | 0.0197% | 0.03953% | 0.0197% | 0.0499% | 0.01326% | 0.01996% | 0.01339% | 0.006697% | 0.006697% | 0.01339% | 0.01339% | 0.01353% | 0.006697% | 0.01339% | 0.006829% | 0.01339% | 0.006697% | 0.01339% | 0.01353% | 0.01353% | 0.01353% | 0.01339% | 0.01353% | 0.01353% | 0.01353% | 0.01668% | 0.006697% | 0.01339% | 0.01353%
Average | 0.05548%
Maximum | 0.3074%
Minimum | 0.006697%

## Drift
FSO | 761511
Test Duration | 30 Min
Start | 7980431
End | 7979804
Difference | 627
%FSO | 0.08234%

## Polynomial Fit
FSO | 761511
Calibration Data |  |  | Regression
distance | raw counts | adjusted counts | Predicted Counts | Res^2
0 | 5556959 | -761511 | -762172 | 661
0.26 | 5613179 | -705291 | -697485.5557 | 7805.4443
0.5 | 5671973 | -646497 | -642280.3617 | 4216.6383
0.76 | 5732660 | -585810 | -587055.5685 | 1245.5685
1.01 | 5781720 | -536750 | -538169.3482 | 1419.3482
1.26 | 5828517 | -489953 | -493150.3499 | 3197.3499
1.5 | 5870023 | -448447 | -453338.4242 | 4891.4242
1.75 | 5907230 | -411240 | -415184.8599 | 3944.8599
2.01 | 5944528 | -373942 | -378853.8331 | 4911.8331
2.25 | 5973349 | -345121 | -348139.0128 | 3018.0128
2.5 | 6002357 | -316113 | -318821.502 | 2708.502
2.75 | 6027343 | -291127 | -292041.0866 | 914.0866
3.01 | 6052041 | -266429 | -266679.3339 | 250.3339
3.26 | 6073121 | -245349 | -244503.4399 | 845.5601
3.52 | 6093399 | -225071 | -223556.1443 | 1514.8557
3.76 | 6109901 | -208569 | -205982.1267 | 2586.8733
4.01 | 6126306 | -192164 | -189327.3554 | 2836.6446
4.25 | 6140716 | -177754 | -174794.5135 | 2959.4865
4.5 | 6153938 | -164532 | -161043.5072 | 3488.4928
4.76 | 6166657 | -151813 | -148111.2897 | 3701.7103
5 | 6177591 | -140879 | -137299.8125 | 3579.1875
5.5 | 6197878 | -120592 | -117821.2956 | 2770.7044
6 | 6215069 | -103401 | -101815.7632 | 1585.2368
6.5 | 6229104 | -89366 | -88601.5894 | 764.4106
7 | 6241210 | -77260 | -77599.8999 | 339.8999
7.5 | 6251584 | -66886 | -68326.7559 | 1440.7559
8 | 6260433 | -58037 | -60385.3376 | 2348.3376
8.5 | 6268014 | -50456 | -53458.1286 | 3002.1286
9 | 6274422 | -44048 | -47299.0993 | 3251.0993
9.5 | 6279959 | -38511 | -41725.8911 | 3214.8911
10 | 6284793 | -33677 | -36612 | 2935
10.5 | 6288911 | -29559 | -31878.9608 | 2319.9608
11 | 6292413 | -26057 | -27488.5307 | 1431.5307
11.5 | 6295573 | -22897 | -23434.8733 | 537.8733
12.01 | 6298222 | -20248 | -19666.6299 | 581.3701
12.5 | 6300563 | -17907 | -16429.666 | 1477.334
13.01 | 6302647 | -15823 | -13505.4613 | 2317.5387
13.51 | 6304423 | -14047 | -11125.1498 | 2921.8502
14 | 6305993 | -12477 | -9297.5168 | 3179.4832
14.5 | 6307358 | -11112 | -7971.8562 | 3140.1438
15 | 6308591 | -9879 | -7192.9375 | 2686.0625
16 | 6310623 | -7847 | -7125.5232 | 721.4768
17 | 6312244 | -6226 | -8369.3849 | 2143.3849
18 | 6313530 | -4940 | -9341.4976 | 4401.4976
19.01 | 6314610 | -3860 | -7304.2945 | 3444.2945
20.02 | 6315536 | -2934 | 1935.3707 | 4869.3707
baseline | 6318470
|  |  | average | 2576.5837
|  |  | RMS | 50.7601
|  |  | %Fso | 0.006666%