## First Calibration
FIRST CALIBRATION
|  |  | Datasheet: y = 3.1249x - 1251.6 | Setting: y = 3.3237x - 1281.2 |  | Datasheet: y = 3.1249x - 1251.6 | [14 empty] | Setting: y = 3.3237x - 1281.2
Measurement number | Sensor voltage (mV) | KIMO (ppm) | Prototype (ppm) | Prototype (ppm) |  | MSE/RMSE |  | MAE |  | ME |  | MAPE |  | FIT |  |  | R/R2 |  |  |  | MSE/RMSE |  | MAE |  | ME |  | MAPE |  | FIT |  |  | R/R2
1 | 537.6 | 450 | 428.3462 | 505.6211 |  | 468.8853 |  | 21.6538 |  | 21.6538 |  | 0.048119 |  | 21.6538 | 654.5797 |  | 343509.1874 | 400595.2277 | 294558.0817 |  | 3093.709 |  | 55.6211 |  | -55.6211 |  | 0.1236 |  | 55.6211 | 577.3048 |  | 365362.5671 | 400595.2277 | 333228.6464
2 | 552.4 | 471 | 474.5948 | 554.8119 |  | 12.9223 |  | 3.5948 |  | -3.5948 |  | 0.0076322 |  | 3.5948 | 608.3312 |  | 303811.1458 | 374453.3388 | 246495.8989 |  | 7024.4312 |  | 83.8119 |  | -83.8119 |  | 0.17794 |  | 83.8119 | 528.114 |  | 323139.0142 | 374453.3388 | 278856.7003
3 | 522.8 | 503 | 382.0977 | 456.4304 |  | 14617.3613 |  | 120.9023 |  | 120.9023 |  | 0.24036 |  | 120.9023 | 700.8282 |  | 341565.1043 | 336314.0796 | 346898.1157 |  | 2168.7314 |  | 46.5696 |  | 46.5696 |  | 0.092584 |  | 46.5696 | 626.4956 |  | 363294.8054 | 336314.0796 | 392440.0542
4 | 542.54 | 529 | 443.7832 | 522.0402 |  | 7261.8952 |  | 85.2168 |  | 85.2168 |  | 0.16109 |  | 85.2168 | 639.1427 |  | 292082.3973 | 306833.9314 | 278040.0669 |  | 48.4388 |  | 6.9598 |  | 6.9598 |  | 0.013157 |  | 6.9598 | 560.8857 |  | 310664.1057 | 306833.9314 | 314542.0917
5 | 552.4 | 530 | 474.5948 | 554.8119 |  | 3069.7406 |  | 55.4052 |  | 55.4052 |  | 0.10454 |  | 55.4052 | 608.3312 |  | 274518.6174 | 305727.0796 | 246495.8989 |  | 615.6294 |  | 24.8119 |  | -24.8119 |  | 0.046815 |  | 24.8119 | 528.114 |  | 291982.9526 | 305727.0796 | 278856.7003
6 | 552.4 | 533 | 474.5948 | 554.8119 |  | 3411.1721 |  | 58.4052 |  | 58.4052 |  | 0.10958 |  | 58.4052 | 608.3312 |  | 273029.1668 | 302418.524 | 246495.8989 |  | 475.7581 |  | 21.8119 |  | -21.8119 |  | 0.040923 |  | 21.8119 | 528.114 |  | 290398.7461 | 302418.524 | 278856.7003
7 | 552.4 | 534 | 474.5948 | 554.8119 |  | 3528.9825 |  | 59.4052 |  | 59.4052 |  | 0.11125 |  | 59.4052 | 608.3312 |  | 272532.6832 | 301319.6722 | 246495.8989 |  | 433.1343 |  | 20.8119 |  | -20.8119 |  | 0.038974 |  | 20.8119 | 528.114 |  | 289870.6772 | 301319.6722 | 278856.7003
8 | 542.54 | 540 | 443.7832 | 522.0402 |  | 9257.6638 |  | 96.2168 |  | 96.2168 |  | 0.17818 |  | 96.2168 | 639.1427 |  | 286282.1518 | 294768.561 | 278040.0669 |  | 322.5545 |  | 17.9598 |  | 17.9598 |  | 0.033259 |  | 17.9598 | 560.8857 |  | 304494.86 | 294768.561 | 314542.0917
9 | 557.33 | 557 | 490.0005 | 571.1977 |  | 4488.9307 |  | 66.9995 |  | 66.9995 |  | 0.12029 |  | 66.9995 | 592.9254 |  | 253011.275 | 276598.0796 | 231435.8269 |  | 201.5753 |  | 14.1977 |  | -14.1977 |  | 0.02549 |  | 14.1977 | 511.7282 |  | 269107.3553 | 276598.0796 | 261819.492
10 | 562.27 | 560 | 505.4375 | 587.6168 |  | 2977.0639 |  | 54.5625 |  | 54.5625 |  | 0.097433 |  | 54.5625 | 577.4884 |  | 243495.631 | 273451.524 | 216821.327 |  | 762.6876 |  | 27.6168 |  | -27.6168 |  | 0.049316 |  | 27.6168 | 495.3091 |  | 258986.3447 | 273451.524 | 245286.3519
11 | 547.47 | 571 | 459.189 | 538.426 |  | 12501.6991 |  | 111.811 |  | 111.811 |  | 0.19582 |  | 111.811 | 623.7369 |  | 262049.3989 | 262068.1536 | 262030.6455 |  | 1061.0629 |  | 32.574 |  | 32.574 |  | 0.057047 |  | 32.574 | 544.4999 |  | 278720.467 | 262068.1536 | 296430.9002
12 | 547.47 | 571 | 459.189 | 538.426 |  | 12501.6991 |  | 111.811 |  | 111.811 |  | 0.19582 |  | 111.811 | 623.7369 |  | 262049.3989 | 262068.1536 | 262030.6455 |  | 1061.0629 |  | 32.574 |  | 32.574 |  | 0.057047 |  | 32.574 | 544.4999 |  | 278720.467 | 262068.1536 | 296430.9002
13 | 557.33 | 576 | 490.0005 | 571.1977 |  | 7395.9111 |  | 85.9995 |  | 85.9995 |  | 0.1493 |  | 85.9995 | 592.9254 |  | 243870.7972 | 256973.8944 | 231435.8269 |  | 23.0619 |  | 4.8023 |  | 4.8023 |  | 0.0083373 |  | 4.8023 | 511.7282 |  | 259385.3783 | 256973.8944 | 261819.492
14 | 581.99 | 582 | 567.0606 | 653.1602 |  | 223.1871 |  | 14.9394 |  | 14.9394 |  | 0.025669 |  | 14.9394 | 515.8654 |  | 202382.9617 | 250926.7833 | 163230.3361 |  | 5063.7688 |  | 71.1602 |  | -71.1602 |  | 0.12227 |  | 71.1602 | 429.7658 |  | 215258.1682 | 250926.7833 | 184659.7575
15 | 562.27 | 590 | 505.4375 | 587.6168 |  | 7150.8125 |  | 84.5625 |  | 84.5625 |  | 0.14333 |  | 84.5625 | 577.4884 |  | 229526.4079 | 242975.9684 | 216821.327 |  | 5.6796 |  | 2.3832 |  | 2.3832 |  | 0.0040393 |  | 2.3832 | 495.3091 |  | 244128.4271 | 242975.9684 | 245286.3519
16 | 562.27 | 594 | 505.4375 | 587.6168 |  | 7843.3123 |  | 88.5625 |  | 88.5625 |  | 0.1491 |  | 88.5625 | 577.4884 |  | 227663.8448 | 239048.561 | 216821.327 |  | 40.7453 |  | 6.3832 |  | 6.3832 |  | 0.010746 |  | 6.3832 | 495.3091 |  | 242147.3714 | 239048.561 | 245286.3519
17 | 562.27 | 612 | 505.4375 | 587.6168 |  | 11355.5615 |  | 106.5625 |  | 106.5625 |  | 0.17412 |  | 106.5625 | 577.4884 |  | 219282.3109 | 221771.2277 | 216821.327 |  | 594.5405 |  | 24.3832 |  | 24.3832 |  | 0.039842 |  | 24.3832 | 495.3091 |  | 233232.6208 | 221771.2277 | 245286.3519
18 | 567.2 | 612 | 520.8433 | 604.0026 |  | 8309.5476 |  | 91.1567 |  | 91.1567 |  | 0.14895 |  | 91.1567 | 562.0826 |  | 212027.3405 | 221771.2277 | 202711.5672 |  | 63.9578 |  | 7.9974 |  | 7.9974 |  | 0.013068 |  | 7.9974 | 478.9233 |  | 225516.1035 | 221771.2277 | 229324.216
19 | 591.85 | 664 | 597.8721 | 685.9318 |  | 4372.9038 |  | 66.1279 |  | 66.1279 |  | 0.09959 |  | 66.1279 | 485.0539 |  | 156345.7648 | 175498.9314 | 139282.8889 |  | 481.0058 |  | 21.9318 |  | -21.9318 |  | 0.03303 |  | 21.9318 | 396.9941 |  | 166292.1752 | 175498.9314 | 157568.4098
20 | 567.2 | 670 | 520.8433 | 604.0026 |  | 22247.7271 |  | 149.1567 |  | 149.1567 |  | 0.22262 |  | 149.1567 | 562.0826 |  | 185913.7098 | 170507.8203 | 202711.5672 |  | 4355.6515 |  | 65.9974 |  | 65.9974 |  | 0.098504 |  | 65.9974 | 478.9233 |  | 197741.1748 | 170507.8203 | 229324.216
21 | 596.79 | 676 | 613.3091 | 702.3509 |  | 3930.1526 |  | 62.6909 |  | 62.6909 |  | 0.092738 |  | 62.6909 | 469.6169 |  | 145585.5721 | 165588.7092 | 127998.8164 |  | 694.3711 |  | 26.3509 |  | -26.3509 |  | 0.038981 |  | 26.3509 | 380.575 |  | 154847.4402 | 165588.7092 | 144802.9268
22 | 591.85 | 677 | 597.8721 | 685.9318 |  | 6261.2301 |  | 79.1279 |  | 79.1279 |  | 0.11688 |  | 79.1279 | 485.0539 |  | 151494.0838 | 164775.8573 | 139282.8889 |  | 79.7779 |  | 8.9318 |  | -8.9318 |  | 0.013193 |  | 8.9318 | 396.9941 |  | 161131.8398 | 164775.8573 | 157568.4098
23 | 621.45 | 695 | 690.3691 | 784.3134 |  | 21.4452 |  | 4.6309 |  | 4.6309 |  | 0.0066632 |  | 4.6309 | 392.5568 |  | 108894.3718 | 150486.524 | 78797.6484 |  | 7976.8772 |  | 89.3134 |  | -89.3134 |  | 0.12851 |  | 89.3134 | 298.6126 |  | 115822.0178 | 150486.524 | 89142.4658
24 | 586.92 | 706 | 582.4663 | 669.546 |  | 15260.5731 |  | 123.5337 |  | 123.5337 |  | 0.17498 |  | 123.5337 | 500.4596 |  | 146477.9324 | 142073.1536 | 151019.2751 |  | 1328.8938 |  | 36.454 |  | 36.454 |  | 0.051635 |  | 36.454 | 413.3799 |  | 155796.5707 | 142073.1536 | 170845.5879
25 | 596.79 | 714 | 613.3091 | 702.3509 |  | 10138.6632 |  | 100.6909 |  | 100.6909 |  | 0.14102 |  | 100.6909 | 469.6169 |  | 131990.3416 | 136106.3388 | 127998.8164 |  | 135.701 |  | 11.6491 |  | 11.6491 |  | 0.016315 |  | 11.6491 | 380.575 |  | 140387.3079 | 136106.3388 | 144802.9268
26 | 586.92 | 716 | 582.4663 | 669.546 |  | 17831.2469 |  | 133.5337 |  | 133.5337 |  | 0.1865 |  | 133.5337 | 500.4596 |  | 142591.8125 | 134634.6351 | 151019.2751 |  | 2157.9737 |  | 46.454 |  | 46.454 |  | 0.06488 |  | 46.454 | 413.3799 |  | 151663.2236 | 134634.6351 | 170845.5879
27 | 621.45 | 728 | 690.3691 | 784.3134 |  | 1416.0843 |  | 37.6309 |  | 37.6309 |  | 0.051691 |  | 37.6309 | 392.5568 |  | 99630.9686 | 125972.4129 | 78797.6484 |  | 3171.1951 |  | 56.3134 |  | -56.3134 |  | 0.077354 |  | 56.3134 | 298.6126 |  | 105969.2951 | 125972.4129 | 89142.4658
28 | 616.52 | 742 | 674.9633 | 767.9275 |  | 4493.9127 |  | 67.0367 |  | 67.0367 |  | 0.090346 |  | 67.0367 | 407.9626 |  | 100953.2619 | 116230.487 | 87684.0608 |  | 672.2365 |  | 25.9275 |  | -25.9275 |  | 0.034943 |  | 25.9275 | 314.9984 |  | 107375.7101 | 116230.487 | 99195.516
29 | 641.18 | 744 | 752.0234 | 849.89 |  | 64.3747 |  | 8.0234 |  | -8.0234 |  | 0.010784 |  | 8.0234 | 330.9025 |  | 74243.3886 | 114870.7833 | 47985.0542 |  | 11212.6849 |  | 105.89 |  | -105.89 |  | 0.14233 |  | 105.89 | 233.036 |  | 78966.6072 | 114870.7833 | 54284.6917
30 | 616.52 | 754 | 674.9633 | 767.9275 |  | 6246.7924 |  | 79.0367 |  | 79.0367 |  | 0.10482 |  | 79.0367 | 407.9626 |  | 97399.8826 | 108192.2647 | 87684.0608 |  | 193.9759 |  | 13.9275 |  | -13.9275 |  | 0.018472 |  | 13.9275 | 314.9984 |  | 103596.2718 | 108192.2647 | 99195.516
31 | 606.65 | 755 | 644.1206 | 735.1226 |  | 12294.2447 |  | 110.8794 |  | 110.8794 |  | 0.14686 |  | 110.8794 | 438.8053 |  | 107217.9092 | 107535.4129 | 106901.343 |  | 395.1108 |  | 19.8774 |  | 19.8774 |  | 0.026328 |  | 19.8774 | 347.8033 |  | 114038.902 | 107535.4129 | 120935.7069
32 | 611.58 | 762 | 659.5263 | 751.5084 |  | 10500.8506 |  | 102.4737 |  | 102.4737 |  | 0.13448 |  | 102.4737 | 423.3996 |  | 99985.0984 | 102993.4499 | 97064.6184 |  | 110.0727 |  | 10.4916 |  | 10.4916 |  | 0.013768 |  | 10.4916 | 331.4175 |  | 106345.954 | 102993.4499 | 109807.5843
33 | 631.32 | 772 | 721.2119 | 817.1183 |  | 2579.4344 |  | 50.7881 |  | 50.7881 |  | 0.065788 |  | 50.7881 | 361.7141 |  | 77689.9496 | 96674.9314 | 62433.2305 |  | 2035.6596 |  | 45.1183 |  | -45.1183 |  | 0.058443 |  | 45.1183 | 265.8076 |  | 82632.4316 | 96674.9314 | 70629.6727
34 | 611.58 | 772 | 659.5263 | 751.5084 |  | 12650.3237 |  | 112.4737 |  | 112.4737 |  | 0.14569 |  | 112.4737 | 423.3996 |  | 96869.5789 | 96674.9314 | 97064.6184 |  | 419.9038 |  | 20.4916 |  | 20.4916 |  | 0.026543 |  | 20.4916 | 331.4175 |  | 103032.2313 | 96674.9314 | 109807.5843
35 | 621.45 | 775 | 690.3691 | 784.3134 |  | 7162.3884 |  | 84.6309 |  | 84.6309 |  | 0.1092 |  | 84.6309 | 392.5568 |  | 86437.6367 | 94818.3759 | 78797.6484 |  | 86.7388 |  | 9.3134 |  | -9.3134 |  | 0.012017 |  | 9.3134 | 298.6126 |  | 91936.6294 | 94818.3759 | 89142.4658
36 | 626.38 | 775 | 705.7749 | 800.6992 |  | 4792.1197 |  | 69.2251 |  | 69.2251 |  | 0.089323 |  | 69.2251 | 377.1511 |  | 81693.8047 | 94818.3759 | 70385.9107 |  | 660.4492 |  | 25.6992 |  | -25.6992 |  | 0.03316 |  | 25.6992 | 282.2267 |  | 86891.0041 | 94818.3759 | 79626.4071
37 | 611.58 | 779 | 659.5263 | 751.5084 |  | 14273.955 |  | 119.4737 |  | 119.4737 |  | 0.15337 |  | 119.4737 | 423.3996 |  | 94688.7153 | 92370.9684 | 97064.6184 |  | 755.7855 |  | 27.4916 |  | 27.4916 |  | 0.035291 |  | 27.4916 | 331.4175 |  | 100712.6254 | 92370.9684 | 109807.5843
38 | 641.18 | 787 | 752.0234 | 849.89 |  | 1223.3638 |  | 34.9766 |  | 34.9766 |  | 0.044443 |  | 34.9766 | 330.9025 |  | 64824.0275 | 87572.1536 | 47985.0542 |  | 3955.1478 |  | 62.89 |  | -62.89 |  | 0.079911 |  | 62.89 | 233.036 |  | 68948.0048 | 87572.1536 | 54284.6917
39 | 606.65 | 805 | 644.1206 | 735.1226 |  | 25882.1862 |  | 160.8794 |  | 160.8794 |  | 0.19985 |  | 160.8794 | 438.8053 |  | 90870.0238 | 77242.8203 | 106901.343 |  | 4882.8503 |  | 69.8774 |  | 69.8774 |  | 0.086804 |  | 69.8774 | 347.8033 |  | 96650.9962 | 77242.8203 | 120935.7069
40 | 651.05 | 806 | 782.8661 | 882.6949 |  | 535.1752 |  | 23.1339 |  | 23.1339 |  | 0.028702 |  | 23.1339 | 300.0598 |  | 52120.8234 | 76687.9684 | 35423.8128 |  | 5882.1054 |  | 76.6949 |  | -76.6949 |  | 0.095155 |  | 76.6949 | 200.231 |  | 55436.6479 | 76687.9684 | 40074.3687
41 | 621.45 | 807 | 690.3691 | 784.3134 |  | 13602.7657 |  | 116.6309 |  | 116.6309 |  | 0.14452 |  | 116.6309 | 392.5568 |  | 77454.9427 | 76135.1166 | 78797.6484 |  | 514.6834 |  | 22.6866 |  | 22.6866 |  | 0.028112 |  | 22.6866 | 298.6126 |  | 82382.474 | 76135.1166 | 89142.4658
42 | 655.98 | 812 | 798.2719 | 899.0807 |  | 188.4607 |  | 13.7281 |  | 13.7281 |  | 0.016907 |  | 13.7281 | 284.654 |  | 46817.7316 | 73400.8573 | 29862.0489 |  | 7583.0528 |  | 87.0807 |  | -87.0807 |  | 0.10724 |  | 87.0807 | 183.8452 |  | 49796.1837 | 73400.8573 | 33782.438
43 | 626.38 | 822 | 705.7749 | 800.6992 |  | 13508.2827 |  | 116.2251 |  | 116.2251 |  | 0.14139 |  | 116.2251 | 377.1511 |  | 69224.5435 | 68082.3388 | 70385.9107 |  | 453.7238 |  | 21.3008 |  | 21.3008 |  | 0.025913 |  | 21.3008 | 282.2267 |  | 73628.473 | 68082.3388 | 79626.4071
44 | 660.9 | 824 | 813.6464 | 915.4333 |  | 107.1968 |  | 10.3536 |  | 10.3536 |  | 0.012565 |  | 10.3536 | 269.2795 |  | 40763.1962 | 67042.6351 | 24784.7979 |  | 8360.0538 |  | 91.4333 |  | -91.4333 |  | 0.11096 |  | 91.4333 | 167.4926 |  | 43356.4706 | 67042.6351 | 28038.6286
45 | 636.25 | 842 | 736.6176 | 833.5041 |  | 11105.445 |  | 105.3824 |  | 105.3824 |  | 0.12516 |  | 105.3824 | 346.3083 |  | 56487.6536 | 58045.3018 | 54971.805 |  | 72.1799 |  | 8.4959 |  | 8.4959 |  | 0.01009 |  | 8.4959 | 249.4218 |  | 60081.2872 | 58045.3018 | 62188.6864
46 | 646.11 | 847 | 767.4291 | 866.2758 |  | 6331.5219 |  | 79.5709 |  | 79.5709 |  | 0.093944 |  | 79.5709 | 315.4968 |  | 48046.1153 | 55661.0425 | 41472.9781 |  | 371.5567 |  | 19.2758 |  | -19.2758 |  | 0.022758 |  | 19.2758 | 216.6501 |  | 51102.7148 | 55661.0425 | 46917.6886
47 | 636.25 | 850 | 736.6176 | 833.5041 |  | 12855.563 |  | 113.3824 |  | 113.3824 |  | 0.13339 |  | 113.3824 | 346.3083 |  | 54611.9683 | 54254.487 | 54971.805 |  | 272.1139 |  | 16.4959 |  | 16.4959 |  | 0.019407 |  | 16.4959 | 249.4218 |  | 58086.2744 | 54254.487 | 62188.6864
48 | 631.32 | 853 | 721.2119 | 817.1183 |  | 17368.1117 |  | 131.7881 |  | 131.7881 |  | 0.1545 |  | 131.7881 | 361.7141 |  | 57450.7692 | 52865.9314 | 62433.2305 |  | 1287.4975 |  | 35.8817 |  | 35.8817 |  | 0.042065 |  | 35.8817 | 265.8076 |  | 61105.6743 | 52865.9314 | 70629.6727
49 | 631.32 | 856 | 721.2119 | 817.1183 |  | 18167.8405 |  | 134.7881 |  | 134.7881 |  | 0.15746 |  | 134.7881 | 361.7141 |  | 56701.1699 | 51495.3759 | 62433.2305 |  | 1511.7878 |  | 38.8817 |  | 38.8817 |  | 0.045423 |  | 38.8817 | 265.8076 |  | 60308.387 | 51495.3759 | 70629.6727
50 | 665.84 | 858 | 829.0834 | 931.8524 |  | 836.1688 |  | 28.9166 |  | 28.9166 |  | 0.033702 |  | 28.9166 | 253.8425 |  | 31938.3293 | 50591.6722 | 20162.5452 |  | 5454.1782 |  | 73.8524 |  | -73.8524 |  | 0.086075 |  | 73.8524 | 151.0735 |  | 33970.183 | 50591.6722 | 22809.5512
51 | 631.32 | 860 | 721.2119 | 817.1183 |  | 19262.1456 |  | 138.7881 |  | 138.7881 |  | 0.16138 |  | 138.7881 | 361.7141 |  | 55701.7042 | 49695.9684 | 62433.2305 |  | 1838.8416 |  | 42.8817 |  | 42.8817 |  | 0.049862 |  | 42.8817 | 265.8076 |  | 59245.3372 | 49695.9684 | 70629.6727
52 | 651.05 | 861 | 782.8661 | 882.6949 |  | 6104.8993 |  | 78.1339 |  | 78.1339 |  | 0.090748 |  | 78.1339 | 300.0598 |  | 41769.1553 | 49251.1166 | 35423.8128 |  | 470.668 |  | 21.6949 |  | -21.6949 |  | 0.025197 |  | 21.6949 | 200.231 |  | 44426.4269 | 49251.1166 | 40074.3687
53 | 646.11 | 865 | 767.4291 | 866.2758 |  | 9520.0729 |  | 97.5709 |  | 97.5709 |  | 0.1128 |  | 97.5709 | 315.4968 |  | 44380.4305 | 47491.7092 | 41472.9781 |  | 1.6277 |  | 1.2758 |  | -1.2758 |  | 0.0014749 |  | 1.2758 | 216.6501 |  | 47203.8263 | 47491.7092 | 46917.6886
54 | 636.25 | 881 | 736.6176 | 833.5041 |  | 20846.2702 |  | 144.3824 |  | 144.3824 |  | 0.16388 |  | 144.3824 | 346.3083 |  | 47343.6875 | 40774.0796 | 54971.805 |  | 2255.8581 |  | 47.4959 |  | 47.4959 |  | 0.053911 |  | 47.4959 | 249.4218 |  | 50355.6 | 40774.0796 | 62188.6864
55 | 675.7 | 882 | 859.8949 | 964.6241 |  | 488.6341 |  | 22.1051 |  | 22.1051 |  | 0.025062 |  | 22.1051 | 223.031 |  | 22339.6202 | 40371.2277 | 12361.7403 |  | 6826.7402 |  | 82.6241 |  | -82.6241 |  | 0.093678 |  | 82.6241 | 118.3018 |  | 23760.823 | 40371.2277 | 13984.6307
56 | 646.11 | 887 | 767.4291 | 866.2758 |  | 14297.1908 |  | 119.5709 |  | 119.5709 |  | 0.1348 |  | 119.5709 | 315.4968 |  | 39900.1491 | 38386.9684 | 41472.9781 |  | 429.4922 |  | 20.7242 |  | 20.7242 |  | 0.023364 |  | 20.7242 | 216.6501 |  | 42438.5182 | 38386.9684 | 46917.6886
57 | 646.11 | 891 | 767.4291 | 866.2758 |  | 15269.7577 |  | 123.5709 |  | 123.5709 |  | 0.13869 |  | 123.5709 | 315.4968 |  | 39085.5525 | 36835.561 | 41472.9781 |  | 611.2857 |  | 24.7242 |  | 24.7242 |  | 0.027749 |  | 24.7242 | 216.6501 |  | 41572.0986 | 36835.561 | 46917.6886
58 | 646.11 | 907 | 767.4291 | 866.2758 |  | 19480.0252 |  | 139.5709 |  | 139.5709 |  | 0.15388 |  | 139.5709 | 315.4968 |  | 35827.166 | 30949.9314 | 41472.9781 |  | 1658.4599 |  | 40.7242 |  | 40.7242 |  | 0.0449 |  | 40.7242 | 216.6501 |  | 38106.42 | 30949.9314 | 46917.6886
59 | 655.98 | 920 | 798.2719 | 899.0807 |  | 14817.7298 |  | 121.7281 |  | 121.7281 |  | 0.13231 |  | 121.7281 | 284.654 |  | 28154.6413 | 26544.8573 | 29862.0489 |  | 437.616 |  | 20.9193 |  | 20.9193 |  | 0.022738 |  | 20.9193 | 183.8452 |  | 29945.7843 | 26544.8573 | 33782.438
60 | 646.11 | 922 | 767.4291 | 866.2758 |  | 23892.1511 |  | 154.5709 |  | 154.5709 |  | 0.16765 |  | 154.5709 | 315.4968 |  | 32772.4287 | 25897.1536 | 41472.9781 |  | 3105.1857 |  | 55.7242 |  | 55.7242 |  | 0.060438 |  | 55.7242 | 216.6501 |  | 34857.3463 | 25897.1536 | 46917.6886
61 | 646.11 | 933 | 767.4291 | 866.2758 |  | 27413.71 |  | 165.5709 |  | 165.5709 |  | 0.17746 |  | 165.5709 | 315.4968 |  | 30532.288 | 22477.7833 | 41472.9781 |  | 4452.1179 |  | 66.7242 |  | 66.7242 |  | 0.071516 |  | 66.7242 | 216.6501 |  | 32474.6922 | 22477.7833 | 46917.6886
62 | 646.11 | 946 | 767.4291 | 866.2758 |  | 31887.5524 |  | 178.5709 |  | 178.5709 |  | 0.18876 |  | 178.5709 | 315.4968 |  | 27884.849 | 18748.7092 | 41472.9781 |  | 6355.9469 |  | 79.7242 |  | 79.7242 |  | 0.084275 |  | 79.7242 | 216.6501 |  | 29658.8283 | 18748.7092 | 46917.6886
63 | 660.9 | 951 | 813.6464 | 915.4333 |  | 18866.0087 |  | 137.3536 |  | 137.3536 |  | 0.14443 |  | 137.3536 | 269.2795 |  | 20769.347 | 17404.4499 | 24784.7979 |  | 1264.988 |  | 35.5667 |  | 35.5667 |  | 0.037399 |  | 35.5667 | 167.4926 |  | 22090.652 | 17404.4499 | 28038.6286
64 | 725.03 | 966 | 1014.0462 | 1128.5822 |  | 2308.4419 |  | 48.0462 |  | -48.0462 |  | 0.049737 |  | 48.0462 | 68.8797 |  | -5024.0678 | 13671.6722 | 1846.245 |  | 26432.9753 |  | 162.5822 |  | -162.5822 |  | 0.1683 |  | 162.5822 | 45.6563 |  | -5343.6891 | 13671.6722 | 2088.6262
65 | 690.5 | 977 | 906.1435 | 1013.8148 |  | 5020.6507 |  | 70.8565 |  | 70.8565 |  | 0.072525 |  | 70.8565 | 176.7825 |  | 6878.2834 | 11220.3018 | 4216.5339 |  | 1355.3332 |  | 36.8148 |  | -36.8148 |  | 0.037682 |  | 36.8148 | 69.1111 |  | 7315.8663 | 11220.3018 | 4770.0945
66 | 665.84 | 1007 | 829.0834 | 931.8524 |  | 31654.3109 |  | 177.9166 |  | 177.9166 |  | 0.17668 |  | 177.9166 | 253.8425 |  | 10781.0925 | 5764.7462 | 20162.5452 |  | 5647.1606 |  | 75.1476 |  | 75.1476 |  | 0.074625 |  | 75.1476 | 151.0735 |  | 11466.9645 | 5764.7462 | 22809.5512
67 | 700.37 | 1096 | 936.9862 | 1046.6198 |  | 25285.3845 |  | 159.0138 |  | 159.0138 |  | 0.14509 |  | 159.0138 | 145.9397 |  | -445.7224 | 170.9314 | 1162.2699 |  | 2438.4072 |  | 49.3802 |  | 49.3802 |  | 0.045055 |  | 49.3802 | 36.3062 |  | -474.0784 | 170.9314 | 1314.8566
68 | 705.3 | 1131 | 952.392 | 1063.0056 |  | 31900.8284 |  | 178.608 |  | 178.608 |  | 0.15792 |  | 178.608 | 130.534 |  | -898.3277 | 2311.1166 | 349.1787 |  | 4623.2371 |  | 67.9944 |  | 67.9944 |  | 0.060119 |  | 67.9944 | 19.9203 |  | -955.4775 | 2311.1166 | 395.02
69 | 725.03 | 1173 | 1014.0462 | 1128.5822 |  | 25266.2956 |  | 158.9538 |  | 158.9538 |  | 0.13551 |  | 158.9538 | 68.8797 |  | 3870.2986 | 8113.3388 | 1846.245 |  | 1972.94 |  | 44.4178 |  | 44.4178 |  | 0.037867 |  | 44.4178 | 45.6563 |  | 4116.5194 | 8113.3388 | 2088.6262
70 | 764.48 | 1175 | 1137.3236 | 1259.7022 |  | 1419.5147 |  | 37.6764 |  | 37.6764 |  | 0.032065 |  | 37.6764 | 54.3976 |  | 15306.8783 | 8477.6351 | 27637.486 |  | 7174.4586 |  | 84.7022 |  | -84.7022 |  | 0.072087 |  | 84.7022 | 176.7763 |  | 16280.6718 | 8477.6351 | 31265.8271
71 | 725.03 | 1210 | 1014.0462 | 1128.5822 |  | 38397.8733 |  | 195.9538 |  | 195.9538 |  | 0.16195 |  | 195.9538 | 68.8797 |  | 5460.1129 | 16147.8203 | 1846.245 |  | 6628.8564 |  | 81.4178 |  | 81.4178 |  | 0.067287 |  | 81.4178 | 45.6563 |  | 5807.4746 | 16147.8203 | 2088.6262
72 | 744.75 | 1253 | 1075.6693 | 1194.1256 |  | 31446.186 |  | 177.3307 |  | 177.3307 |  | 0.14152 |  | 177.3307 | 7.2567 |  | 17788.2144 | 28925.1907 | 10939.2734 |  | 3466.1979 |  | 58.8744 |  | 58.8744 |  | 0.046987 |  | 58.8744 | 111.1996 |  | 18919.8656 | 28925.1907 | 12375.4177
73 | 749.68 | 1282 | 1091.075 | 1210.5114 |  | 36452.3434 |  | 190.925 |  | 190.925 |  | 0.14893 |  | 190.925 | 8.1491 |  | 23888.2396 | 39630.487 | 14399.2173 |  | 5110.6176 |  | 71.4886 |  | 71.4886 |  | 0.055763 |  | 71.4886 | 127.5855 |  | 25407.9625 | 39630.487 | 16289.5944
74 | 813.8 | 1322 | 1291.4436 | 1423.6271 |  | 933.6924 |  | 30.5564 |  | 30.5564 |  | 0.023114 |  | 30.5564 | 208.5177 |  | 76591.0438 | 57156.4129 | 102633.9425 |  | 10328.0593 |  | 101.6271 |  | -101.6271 |  | 0.076874 |  | 101.6271 | 340.7011 |  | 81463.6156 | 57156.4129 | 116108.0679
75 | 784.21 | 1346 | 1198.9778 | 1325.2788 |  | 21615.5188 |  | 147.0222 |  | 147.0222 |  | 0.10923 |  | 147.0222 | 116.0519 |  | 59954.4593 | 69207.9684 | 51938.1984 |  | 429.3691 |  | 20.7212 |  | 20.7212 |  | 0.015395 |  | 20.7212 | 242.3529 |  | 63768.6443 | 69207.9684 | 58756.8178
76 | 799.01 | 1384 | 1245.2263 | 1374.4695 |  | 19258.1262 |  | 138.7737 |  | 138.7737 |  | 0.10027 |  | 138.7737 | 162.3004 |  | 82538.872 | 90645.5981 | 75157.1564 |  | 90.8297 |  | 9.5305 |  | 9.5305 |  | 0.0068862 |  | 9.5305 | 291.5436 |  | 87789.8329 | 90645.5981 | 85024.0379
77 | 808.88 | 1419 | 1276.0691 | 1407.2745 |  | 20429.2387 |  | 142.9309 |  | 142.9309 |  | 0.10073 |  | 142.9309 | 193.1432 |  | 102499.507 | 112945.7833 | 93019.3995 |  | 137.4884 |  | 11.7255 |  | 11.7255 |  | 0.0082632 |  | 11.7255 | 324.3485 |  | 109020.3243 | 112945.7833 | 105231.2956
78 | 833.53 | 1425 | 1353.0979 | 1489.2037 |  | 5169.9124 |  | 71.9021 |  | 71.9021 |  | 0.050458 |  | 71.9021 | 270.172 |  | 130679.0022 | 117014.6722 | 145938.9776 |  | 4122.1101 |  | 64.2037 |  | -64.2037 |  | 0.045055 |  | 64.2037 | 406.2777 |  | 138992.5436 | 117014.6722 | 165098.332
79 | 833.53 | 1427 | 1353.0979 | 1489.2037 |  | 5461.5208 |  | 73.9021 |  | 73.9021 |  | 0.051788 |  | 73.9021 | 270.172 |  | 131443.0414 | 118386.9684 | 145938.9776 |  | 3869.2954 |  | 62.2037 |  | -62.2037 |  | 0.043591 |  | 62.2037 | 406.2777 |  | 139805.1895 | 118386.9684 | 165098.332
80 | 813.8 | 1451 | 1291.4436 | 1423.6271 |  | 25458.2384 |  | 159.5564 |  | 159.5564 |  | 0.10996 |  | 159.5564 | 208.5177 |  | 117918.171 | 135478.524 | 102633.9425 |  | 749.2778 |  | 27.3729 |  | 27.3729 |  | 0.018865 |  | 27.3729 | 340.7011 |  | 125419.8934 | 135478.524 | 116108.0679
81 | 818.73 | 1481 | 1306.8494 | 1440.0129 |  | 30328.4395 |  | 174.1506 |  | 174.1506 |  | 0.11759 |  | 174.1506 | 223.9235 |  | 133661.7632 | 158462.9684 | 112742.2206 |  | 1679.9423 |  | 40.9871 |  | 40.9871 |  | 0.027675 |  | 40.9871 | 357.087 |  | 142165.0621 | 158462.9684 | 127543.3943
82 | 838.46 | 1512 | 1368.5037 | 1505.5895 |  | 20591.2013 |  | 143.4963 |  | 143.4963 |  | 0.094905 |  | 143.4963 | 285.5777 |  | 170524.9186 | 184104.561 | 157946.9173 |  | 41.0945 |  | 6.4105 |  | 6.4105 |  | 0.0042397 |  | 6.4105 | 422.6636 |  | 181373.379 | 184104.561 | 178682.714
83 | 863.13 | 1537 | 1445.5949 | 1587.5852 |  | 8354.8855 |  | 91.4051 |  | 91.4051 |  | 0.05947 |  | 91.4051 | 362.669 |  | 215465.7056 | 206183.2647 | 225166.0451 |  | 2558.8605 |  | 50.5852 |  | -50.5852 |  | 0.032912 |  | 50.5852 | 504.6593 |  | 229173.2106 | 206183.2647 | 254726.5924
84 | 843.4 | 1539 | 1383.9407 | 1522.0086 |  | 24043.3989 |  | 155.0593 |  | 155.0593 |  | 0.10075 |  | 155.0593 | 301.0147 |  | 188295.8216 | 208003.561 | 170455.3338 |  | 288.7084 |  | 16.9914 |  | 16.9914 |  | 0.011041 |  | 16.9914 | 439.0827 |  | 200274.8319 | 208003.561 | 192833.277
85 | 937.11 | 1580 | 1676.775 | 1833.4725 |  | 9365.4082 |  | 96.775 |  | -96.775 |  | 0.06125 |  | 96.775 | 593.8491 |  | 350783.5564 | 247082.6351 | 498007.8969 |  | 64248.3118 |  | 253.4725 |  | -253.4725 |  | 0.16043 |  | 253.4725 | 750.5466 |  | 373099.7173 | 247082.6351 | 563388.03
86 | 858.2 | 1586 | 1430.1892 | 1571.1993 |  | 24277.0116 |  | 155.8108 |  | 155.8108 |  | 0.098241 |  | 155.8108 | 347.2633 |  | 230966.7842 | 253083.524 | 210782.8063 |  | 219.0595 |  | 14.8007 |  | 14.8007 |  | 0.0093321 |  | 14.8007 | 488.2734 |  | 245660.4374 | 253083.524 | 238455.0742
87 | 853.26 | 1588 | 1414.7522 | 1554.7803 |  | 30014.8092 |  | 173.2478 |  | 173.2478 |  | 0.1091 |  | 173.2478 | 331.8262 |  | 224088.1745 | 255099.8203 | 196846.5124 |  | 1103.551 |  | 33.2197 |  | 33.2197 |  | 0.020919 |  | 33.2197 | 471.8543 |  | 238344.224 | 255099.8203 | 222689.1773
88 | 858.2 | 1601 | 1430.1892 | 1571.1993 |  | 29176.3362 |  | 170.8108 |  | 170.8108 |  | 0.10669 |  | 170.8108 | 347.2633 |  | 237853.4475 | 268400.7462 | 210782.8063 |  | 888.0793 |  | 29.8007 |  | 29.8007 |  | 0.018614 |  | 29.8007 | 488.2734 |  | 252985.2167 | 268400.7462 | 238455.0742
89 | 863.13 | 1634 | 1445.5949 | 1587.5852 |  | 35496.4678 |  | 188.4051 |  | 188.4051 |  | 0.1153 |  | 188.4051 | 362.669 |  | 261493.8201 | 303682.6351 | 225166.0451 |  | 2154.3354 |  | 46.4148 |  | 46.4148 |  | 0.028406 |  | 46.4148 | 504.6593 |  | 278129.5433 | 303682.6351 | 254726.5924
90 | 872.99 | 1671 | 1476.4065 | 1620.3569 |  | 37866.6493 |  | 194.5935 |  | 194.5935 |  | 0.11645 |  | 194.5935 | 393.4805 |  | 297170.3884 | 345831.1166 | 255356.5469 |  | 2564.7273 |  | 50.6431 |  | 50.6431 |  | 0.030307 |  | 50.6431 | 537.4309 |  | 316075.7848 | 345831.1166 | 288880.6038
91 | 877.93 | 1680 | 1491.8435 | 1636.7759 |  | 35402.8847 |  | 188.1565 |  | 188.1565 |  | 0.112 |  | 188.1565 | 408.9175 |  | 310935.3779 | 356497.4499 | 271196.3557 |  | 1868.3193 |  | 43.2241 |  | 43.2241 |  | 0.025729 |  | 43.2241 | 553.85 |  | 330716.4759 | 356497.4499 | 306799.9153
92 | 877.93 | 1694 | 1491.8435 | 1636.7759 |  | 40867.2679 |  | 202.1565 |  | 202.1565 |  | 0.11934 |  | 202.1565 | 408.9175 |  | 318226.0902 | 373411.524 | 271196.3557 |  | 3274.5929 |  | 57.2241 |  | 57.2241 |  | 0.03378 |  | 57.2241 | 553.85 |  | 338471.009 | 373411.524 | 306799.9153
93 | 922.31 | 1697 | 1630.5265 | 1784.2817 |  | 4418.7237 |  | 66.4735 |  | 66.4735 |  | 0.039171 |  | 66.4735 | 547.6006 |  | 404950.0586 | 377086.9684 | 434871.9624 |  | 7618.1034 |  | 87.2817 |  | -87.2817 |  | 0.051433 |  | 87.2817 | 701.3558 |  | 430712.1859 | 377086.9684 | 491963.4
94 | 887.79 | 1721 | 1522.655 | 1669.5476 |  | 39340.7505 |  | 198.345 |  | 198.345 |  | 0.11525 |  | 198.345 | 439.729 |  | 351946.7779 | 407138.524 | 304236.8314 |  | 2647.3471 |  | 51.4524 |  | 51.4524 |  | 0.029897 |  | 51.4524 | 586.6217 |  | 374336.9406 | 407138.524 | 344178.0545
95 | 902.58 | 1748 | 1568.8722 | 1718.7051 |  | 32086.7537 |  | 179.1278 |  | 179.1278 |  | 0.10248 |  | 179.1278 | 485.9463 |  | 397577.2569 | 442323.524 | 357357.6051 |  | 858.1885 |  | 29.2949 |  | 29.2949 |  | 0.016759 |  | 29.2949 | 635.7792 |  | 422870.3411 | 442323.524 | 404272.7001
96 | 907.51 | 1778 | 1584.278 | 1735.091 |  | 37528.2137 |  | 193.722 |  | 193.722 |  | 0.10896 |  | 193.722 | 501.3521 |  | 426219.2177 | 483127.9684 | 376013.8791 |  | 1841.1834 |  | 42.909 |  | 42.909 |  | 0.024133 |  | 42.909 | 652.1651 |  | 453334.4471 | 483127.9684 | 425378.2317
97 | 922.31 | 1817 | 1630.5265 | 1784.2817 |  | 34772.3591 |  | 186.4735 |  | 186.4735 |  | 0.10263 |  | 186.4735 | 547.6006 |  | 484083.8457 | 538864.7462 | 434871.9624 |  | 1070.4841 |  | 32.7183 |  | 32.7183 |  | 0.018007 |  | 32.7183 | 701.3558 |  | 514880.3091 | 538864.7462 | 491963.4
98 | 937.11 | 1840 | 1676.775 | 1833.4725 |  | 26642.3879 |  | 163.225 |  | 163.225 |  | 0.088709 |  | 163.225 | 593.8491 |  | 534264.7103 | 573161.1536 | 498007.8969 |  | 42.6082 |  | 6.5275 |  | 6.5275 |  | 0.0035476 |  | 6.5275 | 750.5466 |  | 568253.5818 | 573161.1536 | 563388.03
99 | 951.91 | 1897 | 1723.0236 | 1882.6633 |  | 30267.802 |  | 173.9764 |  | 173.9764 |  | 0.091711 |  | 173.9764 | 640.0976 |  | 612139.1459 | 662716.5981 | 565421.6826 |  | 205.5419 |  | 14.3367 |  | 14.3367 |  | 0.0075576 |  | 14.3367 | 799.7373 |  | 651082.236 | 662716.5981 | 639652.1217
100 | 956.84 | 1906 | 1738.4293 | 1899.0491 |  | 28079.9341 |  | 167.5707 |  | 167.5707 |  | 0.087917 |  | 167.5707 | 655.5034 |  | 631586.7325 | 677450.9314 | 588827.592 |  | 48.3149 |  | 6.9509 |  | 6.9509 |  | 0.0036468 |  | 6.9509 | 816.1232 |  | 671767.0398 | 677450.9314 | 666130.8368
101 | 961.77 | 1924 | 1753.8351 | 1915.4349 |  | 28956.1024 |  | 170.1649 |  | 170.1649 |  | 0.088443 |  | 170.1649 | 670.9091 |  | 658356.4337 | 707405.5981 | 612708.1761 |  | 73.3601 |  | 8.5651 |  | 8.5651 |  | 0.0044517 |  | 8.5651 | 832.509 |  | 700239.7769 | 707405.5981 | 693146.5434
102 | 951.91 | 1941 | 1723.0236 | 1882.6633 |  | 47513.7288 |  | 217.9764 |  | 217.9764 |  | 0.1123 |  | 217.9764 | 640.0976 |  | 645224.7376 | 736291.1166 | 565421.6826 |  | 3403.1744 |  | 58.3367 |  | 58.3367 |  | 0.030055 |  | 58.3367 | 799.7373 |  | 686272.668 | 736291.1166 | 639652.1217
103 | 971.63 | 1971 | 1784.6466 | 1948.2066 |  | 34727.5945 |  | 186.3534 |  | 186.3534 |  | 0.094548 |  | 186.3534 | 701.7207 |  | 722508.9091 | 788675.561 | 661893.3685 |  | 519.5377 |  | 22.7934 |  | 22.7934 |  | 0.011564 |  | 22.7934 | 865.2807 |  | 768473.5067 | 788675.561 | 748788.9314
104 | 1011.09 | 1986 | 1907.9551 | 2079.3598 |  | 6091 |  | 78.0449 |  | 78.0449 |  | 0.039298 |  | 78.0449 | 825.0292 |  | 846069.1917 | 815542.7833 | 877738.2277 |  | 8716.0584 |  | 93.3598 |  | -93.3598 |  | 0.047009 |  | 93.3598 | 996.4339 |  | 899894.4519 | 815542.7833 | 992970.6216
105 | 976.56 | 2002 | 1800.0523 | 1964.5925 |  | 40782.8558 |  | 201.9477 |  | 201.9477 |  | 0.10087 |  | 201.9477 | 717.1264 |  | 761888.5581 | 844697.1536 | 687197.9767 |  | 1399.3232 |  | 37.4075 |  | 37.4075 |  | 0.018685 |  | 37.4075 | 881.6665 |  | 810358.4116 | 844697.1536 | 777415.6127
106 | 1016.03 | 2037 | 1923.3921 | 2095.7789 |  | 12906.7443 |  | 113.6079 |  | 113.6079 |  | 0.055772 |  | 113.6079 | 840.4662 |  | 908577.9582 | 910257.3388 | 906901.6759 |  | 3454.9604 |  | 58.7789 |  | -58.7789 |  | 0.028856 |  | 58.7789 | 1012.853 |  | 966379.9032 | 910257.3388 | 1025962.7443
107 | 1006.16 | 2098 | 1892.5494 | 2062.974 |  | 42209.9556 |  | 205.4506 |  | 205.4506 |  | 0.097927 |  | 205.4506 | 809.6235 |  | 935361.4142 | 1030375.3759 | 849108.971 |  | 1226.8212 |  | 35.026 |  | 35.026 |  | 0.016695 |  | 35.026 | 980.0481 |  | 994867.2701 | 1030375.3759 | 960582.8208
108 | 1025.89 | 2180 | 1954.2037 | 2128.5506 |  | 50983.9867 |  | 225.7963 |  | 225.7963 |  | 0.10358 |  | 225.7963 | 871.2777 |  | 1078561.3525 | 1203571.524 | 966535.4886 |  | 2647.0415 |  | 51.4494 |  | 51.4494 |  | 0.023601 |  | 51.4494 | 1045.6247 |  | 1147177.3072 | 1203571.524 | 1093425.4823
[5 empty] | MSE | 16364.3031 | MAE | 114.7447 | ME | 111.8476 | MAPE | 0.11102 | FIT | 0.72322 |  | R | 0.99307 |  |  | MSE | 3069.7463 | MAE | 43.0266 | ME | 0.045205 | MAPE | 0.04495 | FIT | 0.89457 |  | R | 0.99307
[5 empty] | RMSE | 127.923 | [9 empty] | R2 | 0.98619 |  |  | RMSE | 55.4053 | [9 empty] | R2 | 0.98619

## Second Calibration
SECOND CALIBRATION
|  |  | Previous Setting y = 3.3237x - 1281.2 | Setting: y = 2.9497x - 1120.8 |  | Previous Setting y = 3.3237x - 1281.2 | [14 empty] | Setting: y = 2.9497x - 1120.8
Measurement number | Sensor voltage (mV) | KIMO (ppm) | Prototype (ppm) | Prototype (ppm) |  | MSE/RMSE |  | MAE |  | ME |  | MAPE |  | FIT |  |  | R/R2 |  |  |  | MSE/RMSE |  | MAE |  | ME |  | MAPE |  | FIT |  |  | R/R2
1 | 520.05 | 433 | 447.2902 | 406.0482 |  | 204.2094 |  | 14.2902 |  | -14.2902 |  | 0.033003 |  | 14.2902 | 1119.432 |  | 1473583.1566 | 1285326.0772 | 1689413.5721 |  | 726.3968 |  | 26.9518 |  | 26.9518 |  | 0.062244 |  | 26.9518 | 1160.674 |  | 1314551.271 | 1285326.0772 | 1344440.9747
2 | 520.05 | 437 | 447.2902 | 406.0482 |  | 105.8879 |  | 10.2902 |  | -10.2902 |  | 0.023547 |  | 10.2902 | 1119.432 |  | 1468384.0589 | 1276272.2994 | 1689413.5721 |  | 958.0108 |  | 30.9518 |  | 30.9518 |  | 0.070828 |  | 30.9518 | 1160.674 |  | 1309913.2697 | 1276272.2994 | 1344440.9747
3 | 524.96 | 438 | 463.6096 | 420.6064 |  | 655.8492 |  | 25.6096 |  | -25.6096 |  | 0.058469 |  | 25.6096 | 1103.1127 |  | 1448664.2522 | 1274013.8549 | 1647256.9019 |  | 302.5373 |  | 17.3936 |  | 17.3936 |  | 0.039711 |  | 17.3936 | 1146.1158 |  | 1292321.662 | 1274013.8549 | 1310892.5555
4 | 524.96 | 440 | 463.6096 | 420.6064 |  | 557.4109 |  | 23.6096 |  | -23.6096 |  | 0.053658 |  | 23.6096 | 1103.1127 |  | 1446097.3421 | 1269502.966 | 1647256.9019 |  | 376.1117 |  | 19.3936 |  | 19.3936 |  | 0.044076 |  | 19.3936 | 1146.1158 |  | 1290031.7776 | 1269502.966 | 1310892.5555
5 | 529.87 | 443 | 479.9289 | 435.1645 |  | 1363.7451 |  | 36.9289 |  | -36.9289 |  | 0.083361 |  | 36.9289 | 1086.7933 |  | 1423908.5416 | 1262751.6327 | 1605632.8752 |  | 61.3943 |  | 7.8355 |  | 7.8355 |  | 0.017687 |  | 7.8355 | 1131.5577 |  | 1270237.6345 | 1262751.6327 | 1277768.0157
6 | 529.87 | 446 | 479.9289 | 435.1645 |  | 1151.1715 |  | 33.9289 |  | -33.9289 |  | 0.076074 |  | 33.9289 | 1086.7933 |  | 1420107.1345 | 1256018.2994 | 1605632.8752 |  | 117.407 |  | 10.8355 |  | 10.8355 |  | 0.024295 |  | 10.8355 | 1131.5577 |  | 1266846.4825 | 1256018.2994 | 1277768.0157
7 | 529.87 | 453 | 479.9289 | 435.1645 |  | 725.1667 |  | 26.9289 |  | -26.9289 |  | 0.059446 |  | 26.9289 | 1086.7933 |  | 1411237.1846 | 1240377.1883 | 1605632.8752 |  | 318.1033 |  | 17.8355 |  | 17.8355 |  | 0.039372 |  | 17.8355 | 1131.5577 |  | 1258933.7944 | 1240377.1883 | 1277768.0157
8 | 534.78 | 453 | 496.2483 | 449.7227 |  | 1870.4142 |  | 43.2483 |  | -43.2483 |  | 0.095471 |  | 43.2483 | 1070.4739 |  | 1393061.9429 | 1240377.1883 | 1564541.492 |  | 10.7407 |  | 3.2773 |  | 3.2773 |  | 0.0072347 |  | 3.2773 | 1116.9995 |  | 1242720.0592 | 1240377.1883 | 1245067.3554
9 | 544.6 | 456 | 528.887 | 478.839 |  | 5312.5177 |  | 72.887 |  | -72.887 |  | 0.15984 |  | 72.887 | 1037.8352 |  | 1353056.9268 | 1233703.8549 | 1483956.656 |  | 521.6199 |  | 22.839 |  | -22.839 |  | 0.050086 |  | 22.839 | 1087.8832 |  | 1207032.4602 | 1233703.8549 | 1180937.6732
10 | 529.87 | 458 | 479.9289 | 435.1645 |  | 480.8775 |  | 21.9289 |  | -21.9289 |  | 0.04788 |  | 21.9289 | 1086.7933 |  | 1404901.5061 | 1229264.966 | 1605632.8752 |  | 521.4578 |  | 22.8355 |  | 22.8355 |  | 0.049859 |  | 22.8355 | 1131.5577 |  | 1253281.8743 | 1229264.966 | 1277768.0157
11 | 529.87 | 464 | 479.9289 | 435.1645 |  | 253.7305 |  | 15.9289 |  | -15.9289 |  | 0.03433 |  | 15.9289 | 1086.7933 |  | 1397298.6919 | 1215996.2994 | 1605632.8752 |  | 831.4832 |  | 28.8355 |  | 28.8355 |  | 0.062145 |  | 28.8355 | 1131.5577 |  | 1246499.5702 | 1215996.2994 | 1277768.0157
12 | 529.87 | 464 | 479.9289 | 435.1645 |  | 253.7305 |  | 15.9289 |  | -15.9289 |  | 0.03433 |  | 15.9289 | 1086.7933 |  | 1397298.6919 | 1215996.2994 | 1605632.8752 |  | 831.4832 |  | 28.8355 |  | 28.8355 |  | 0.062145 |  | 28.8355 | 1131.5577 |  | 1246499.5702 | 1215996.2994 | 1277768.0157
13 | 529.87 | 465 | 479.9289 | 435.1645 |  | 222.8726 |  | 14.9289 |  | -14.9289 |  | 0.032105 |  | 14.9289 | 1086.7933 |  | 1396031.5562 | 1213791.8549 | 1605632.8752 |  | 890.1541 |  | 29.8355 |  | 29.8355 |  | 0.064162 |  | 29.8355 | 1131.5577 |  | 1245369.1862 | 1213791.8549 | 1277768.0157
14 | 534.78 | 471 | 496.2483 | 449.7227 |  | 637.4759 |  | 25.2483 |  | -25.2483 |  | 0.053606 |  | 25.2483 | 1070.4739 |  | 1370547.249 | 1200607.1883 | 1564541.492 |  | 452.7235 |  | 21.2773 |  | 21.2773 |  | 0.045175 |  | 21.2773 | 1116.9995 |  | 1222635.1937 | 1200607.1883 | 1245067.3554
15 | 539.68 | 474 | 512.5344 | 464.2512 |  | 1484.9012 |  | 38.5344 |  | -38.5344 |  | 0.081296 |  | 38.5344 | 1054.1878 |  | 1348998.5838 | 1194041.8549 | 1524064.8153 |  | 95.0391 |  | 9.7488 |  | 9.7488 |  | 0.020567 |  | 9.7488 | 1102.471 |  | 1203412.1013 | 1194041.8549 | 1212855.8806
16 | 534.78 | 475 | 496.2483 | 449.7227 |  | 451.4897 |  | 21.2483 |  | -21.2483 |  | 0.044733 |  | 21.2483 | 1070.4739 |  | 1365543.9837 | 1191857.4105 | 1564541.492 |  | 638.9419 |  | 25.2773 |  | 25.2773 |  | 0.053215 |  | 25.2773 | 1116.9995 |  | 1218171.8902 | 1191857.4105 | 1245067.3554
17 | 534.78 | 476 | 496.2483 | 449.7227 |  | 409.9931 |  | 20.2483 |  | -20.2483 |  | 0.042538 |  | 20.2483 | 1070.4739 |  | 1364293.1673 | 1189674.966 | 1564541.492 |  | 690.4965 |  | 26.2773 |  | 26.2773 |  | 0.055204 |  | 26.2773 | 1116.9995 |  | 1217056.0644 | 1189674.966 | 1245067.3554
18 | 539.68 | 481 | 512.5344 | 464.2512 |  | 994.4194 |  | 31.5344 |  | -31.5344 |  | 0.06556 |  | 31.5344 | 1054.1878 |  | 1340356.8724 | 1178792.7438 | 1524064.8153 |  | 280.5223 |  | 16.7488 |  | 16.7488 |  | 0.034821 |  | 16.7488 | 1102.471 |  | 1195703.0197 | 1178792.7438 | 1212855.8806
19 | 544.6 | 503 | 528.887 | 478.839 |  | 670.1378 |  | 25.887 |  | -25.887 |  | 0.051465 |  | 25.887 | 1037.8352 |  | 1295802.5797 | 1131504.966 | 1483956.656 |  | 583.7539 |  | 24.161 |  | 24.161 |  | 0.048034 |  | 24.161 | 1087.8832 |  | 1155957.1107 | 1131504.966 | 1180937.6732
20 | 549.5 | 504 | 545.1732 | 493.3675 |  | 1695.2283 |  | 41.1732 |  | -41.1732 |  | 0.081693 |  | 41.1732 | 1021.5491 |  | 1277276.7699 | 1129378.5216 | 1444543.0966 |  | 113.0501 |  | 10.6325 |  | 10.6325 |  | 0.021096 |  | 10.6325 | 1073.3547 |  | 1139430.6414 | 1129378.5216 | 1149572.2308
21 | 554.41 | 513 | 561.4925 | 507.9256 |  | 2351.5242 |  | 48.4925 |  | -48.4925 |  | 0.094527 |  | 48.4925 | 1005.2297 |  | 1249263.667 | 1110330.5216 | 1405581.2025 |  | 25.749 |  | 5.0744 |  | 5.0744 |  | 0.0098915 |  | 5.0744 | 1058.7966 |  | 1114440.7656 | 1110330.5216 | 1118566.225
22 | 559.31 | 521 | 577.7786 | 522.4541 |  | 3223.8148 |  | 56.7786 |  | -56.7786 |  | 0.10898 |  | 56.7786 | 988.9436 |  | 1222748.3222 | 1093534.966 | 1367229.6779 |  | 2.1146 |  | 1.4541 |  | -1.4541 |  | 0.0027911 |  | 1.4541 | 1044.2681 |  | 1090787.007 | 1093534.966 | 1088045.9534
23 | 559.31 | 522 | 577.7786 | 522.4541 |  | 3111.2575 |  | 55.7786 |  | -55.7786 |  | 0.10686 |  | 55.7786 | 988.9436 |  | 1221579.0362 | 1091444.5216 | 1367229.6779 |  | 0.20625 |  | 0.45415 |  | -0.45415 |  | 0.00087002 |  | 0.45415 | 1044.2681 |  | 1089743.9126 | 1091444.5216 | 1088045.9534
24 | 559.31 | 526 | 577.7786 | 522.4541 |  | 2681.0283 |  | 51.7786 |  | -51.7786 |  | 0.098438 |  | 51.7786 | 988.9436 |  | 1216901.8923 | 1083102.7438 | 1367229.6779 |  | 12.5731 |  | 3.5459 |  | 3.5459 |  | 0.0067412 |  | 3.5459 | 1044.2681 |  | 1085571.535 | 1083102.7438 | 1088045.9534
25 | 564.23 | 530 | 594.1313 | 537.0419 |  | 4112.8174 |  | 64.1313 |  | -64.1313 |  | 0.121 |  | 64.1313 | 972.591 |  | 1195271.6405 | 1074792.966 | 1329255.3447 |  | 49.5891 |  | 7.0419 |  | -7.0419 |  | 0.013287 |  | 7.0419 | 1029.6803 |  | 1066275.6609 | 1074792.966 | 1057825.852
26 | 554.41 | 538 | 561.4925 | 507.9256 |  | 551.8984 |  | 23.4925 |  | -23.4925 |  | 0.043666 |  | 23.4925 | 1005.2297 |  | 1219624.3645 | 1058269.4105 | 1405581.2025 |  | 904.4665 |  | 30.0744 |  | 30.0744 |  | 0.0559 |  | 30.0744 | 1058.7966 |  | 1088000.1928 | 1058269.4105 | 1118566.225
27 | 554.41 | 547 | 561.4925 | 507.9256 |  | 210.033 |  | 14.4925 |  | -14.4925 |  | 0.026495 |  | 14.4925 | 1005.2297 |  | 1208954.2157 | 1039833.4105 | 1405581.2025 |  | 1526.8048 |  | 39.0744 |  | 39.0744 |  | 0.071434 |  | 39.0744 | 1058.7966 |  | 1078481.5866 | 1039833.4105 | 1118566.225
28 | 574.04 | 556 | 626.7367 | 566.1286 |  | 5003.6875 |  | 70.7367 |  | -70.7367 |  | 0.12722 |  | 70.7367 | 939.9855 |  | 1132340.2726 | 1021559.4105 | 1255134.5324 |  | 102.5885 |  | 10.1286 |  | -10.1286 |  | 0.018217 |  | 10.1286 | 1000.5936 |  | 1010135.9654 | 1021559.4105 | 998840.2614
29 | 559.31 | 557 | 577.7786 | 522.4541 |  | 431.7522 |  | 20.7786 |  | -20.7786 |  | 0.037305 |  | 20.7786 | 988.9436 |  | 1180654.0273 | 1019538.966 | 1367229.6779 |  | 1193.4158 |  | 34.5459 |  | 34.5459 |  | 0.062021 |  | 34.5459 | 1044.2681 |  | 1053235.6082 | 1019538.966 | 1088045.9534
30 | 559.31 | 559 | 577.7786 | 522.4541 |  | 352.6376 |  | 18.7786 |  | -18.7786 |  | 0.033593 |  | 18.7786 | 988.9436 |  | 1178315.4553 | 1015504.0772 | 1367229.6779 |  | 1335.5992 |  | 36.5459 |  | 36.5459 |  | 0.065377 |  | 36.5459 | 1044.2681 |  | 1051149.4194 | 1015504.0772 | 1088045.9534
31 | 564.23 | 559 | 594.1313 | 537.0419 |  | 1234.2048 |  | 35.1313 |  | -35.1313 |  | 0.062847 |  | 35.1313 | 972.591 |  | 1161836.5729 | 1015504.0772 | 1329255.3447 |  | 482.156 |  | 21.9581 |  | 21.9581 |  | 0.039281 |  | 21.9581 | 1029.6803 |  | 1036448.9691 | 1015504.0772 | 1057825.852
32 | 564.23 | 561 | 594.1313 | 537.0419 |  | 1097.6798 |  | 33.1313 |  | -33.1313 |  | 0.059057 |  | 33.1313 | 972.591 |  | 1159530.7062 | 1011477.1883 | 1329255.3447 |  | 573.9882 |  | 23.9581 |  | 23.9581 |  | 0.042706 |  | 23.9581 | 1029.6803 |  | 1034391.9559 | 1011477.1883 | 1057825.852
33 | 574.04 | 573 | 626.7367 | 566.1286 |  | 2887.6381 |  | 53.7367 |  | -53.7367 |  | 0.093781 |  | 53.7367 | 939.9855 |  | 1113294.6989 | 987483.8549 | 1255134.5324 |  | 47.2161 |  | 6.8714 |  | 6.8714 |  | 0.011992 |  | 6.8714 | 1000.5936 |  | 993145.8261 | 987483.8549 | 998840.2614
34 | 578.94 | 574 | 643.0229 | 580.6571 |  | 4764.1577 |  | 69.0229 |  | -69.0229 |  | 0.12025 |  | 69.0229 | 923.6993 |  | 1096006.7678 | 985497.4105 | 1218908.1598 |  | 44.317 |  | 6.6571 |  | -6.6571 |  | 0.011598 |  | 6.6571 | 986.0651 |  | 977723.6413 | 985497.4105 | 970011.1929
35 | 569.13 | 574 | 610.4174 | 551.5704 |  | 1326.2256 |  | 36.4174 |  | -36.4174 |  | 0.063445 |  | 36.4174 | 956.3048 |  | 1128374.9693 | 985497.4105 | 1291966.9374 |  | 503.0847 |  | 22.4296 |  | 22.4296 |  | 0.039076 |  | 22.4296 | 1015.1518 |  | 1006598.6051 | 985497.4105 | 1028151.6126
36 | 588.77 | 575 | 675.6948 | 609.803 |  | 10139.4526 |  | 100.6948 |  | -100.6948 |  | 0.17512 |  | 100.6948 | 891.0274 |  | 1062501.2064 | 983512.966 | 1147833.1782 |  | 1211.2523 |  | 34.803 |  | -34.803 |  | 0.060527 |  | 34.803 | 956.9192 |  | 947834.0635 | 983512.966 | 913449.4847
37 | 569.13 | 586 | 610.4174 | 551.5704 |  | 596.2085 |  | 24.4174 |  | -24.4174 |  | 0.041668 |  | 24.4174 | 956.3048 |  | 1114735.2024 | 961816.0772 | 1291966.9374 |  | 1185.3939 |  | 34.4296 |  | 34.4296 |  | 0.058753 |  | 34.4296 | 1015.1518 |  | 994430.8678 | 961816.0772 | 1028151.6126
38 | 583.86 | 614 | 659.3755 | 595.2449 |  | 2058.9344 |  | 45.3755 |  | -45.3755 |  | 0.073901 |  | 45.3755 | 907.3467 |  | 1036265.6091 | 907679.6327 | 1183067.6528 |  | 351.7538 |  | 18.7551 |  | 18.7551 |  | 0.030546 |  | 18.7551 | 971.4773 |  | 924429.8616 | 907679.6327 | 941489.1975
39 | 623.12 | 664 | 789.8639 | 711.6508 |  | 15841.7324 |  | 125.8639 |  | -125.8639 |  | 0.18955 |  | 125.8639 | 776.8583 |  | 864086.318 | 814907.4105 | 916233.127 |  | 2270.5987 |  | 47.6508 |  | -47.6508 |  | 0.071763 |  | 47.6508 | 855.0714 |  | 770832.4857 | 814907.4105 | 729141.3888
40 | 677.11 | 822 | 969.3105 | 871.7311 |  | 21700.3855 |  | 147.3105 |  | -147.3105 |  | 0.17921 |  | 147.3105 | 597.4117 |  | 579210.7686 | 554611.1883 | 604901.4545 |  | 2473.1873 |  | 49.7311 |  | -49.7311 |  | 0.0605 |  | 49.7311 | 694.9911 |  | 516701.2453 | 554611.1883 | 481382.6019
41 | 672.21 | 864 | 953.0244 | 857.2026 |  | 7925.3397 |  | 89.0244 |  | -89.0244 |  | 0.10304 |  | 89.0244 | 613.6978 |  | 557989.7215 | 493818.5216 | 630499.9015 |  | 46.204 |  | 6.7974 |  | 6.7974 |  | 0.0078673 |  | 6.7974 | 709.5196 |  | 497770.4137 | 493818.5216 | 501753.9318
42 | 745.83 | 1032 | 1197.7152 | 1075.4859 |  | 27461.5179 |  | 165.7152 |  | -165.7152 |  | 0.16058 |  | 165.7152 | 369.0071 |  | 293749.3561 | 285927.8549 | 301784.813 |  | 1891.0278 |  | 43.4859 |  | -43.4859 |  | 0.042138 |  | 43.4859 | 491.2363 |  | 262047.3692 | 285927.8549 | 240161.3642
43 | 731.1 | 1032 | 1148.7571 | 1031.8115 |  | 13632.2134 |  | 116.7571 |  | -116.7571 |  | 0.11314 |  | 116.7571 | 417.9652 |  | 319928.3407 | 285927.8549 | 357971.9199 |  | 0.035532 |  | 0.1885 |  | 0.1885 |  | 0.00018266 |  | 0.1885 | 534.9107 |  | 285401.0681 | 285927.8549 | 284875.2519
44 | 745.83 | 1036 | 1197.7152 | 1075.4859 |  | 26151.7965 |  | 161.7152 |  | -161.7152 |  | 0.1561 |  | 161.7152 | 369.0071 |  | 291551.9584 | 281666.0772 | 301784.813 |  | 1559.1402 |  | 39.4859 |  | -39.4859 |  | 0.038114 |  | 39.4859 | 491.2363 |  | 260087.1187 | 281666.0772 | 240161.3642
45 | 740.92 | 1046 | 1181.3958 | 1060.9278 |  | 18332.0237 |  | 135.3958 |  | -135.3958 |  | 0.12944 |  | 135.3958 | 385.3264 |  | 294556.321 | 271151.6327 | 319981.2052 |  | 222.8392 |  | 14.9278 |  | -14.9278 |  | 0.014271 |  | 14.9278 | 505.7944 |  | 262767.2448 | 271151.6327 | 254642.1139
46 | 745.83 | 1063 | 1197.7152 | 1075.4859 |  | 18148.1773 |  | 134.7152 |  | -134.7152 |  | 0.12673 |  | 134.7152 | 369.0071 |  | 276719.5233 | 253736.0772 | 301784.813 |  | 155.8989 |  | 12.4859 |  | -12.4859 |  | 0.011746 |  | 12.4859 | 491.2363 |  | 246855.4282 | 253736.0772 | 240161.3642
47 | 736.01 | 1065 | 1165.0764 | 1046.3696 |  | 10015.2932 |  | 100.0764 |  | -100.0764 |  | 0.093968 |  | 100.0764 | 401.6458 |  | 291996.4026 | 251725.1883 | 338710.2408 |  | 347.0899 |  | 18.6304 |  | 18.6304 |  | 0.017493 |  | 18.6304 | 520.3526 |  | 260483.5977 | 251725.1883 | 269546.7432
48 | 750.73 | 1090 | 1214.0013 | 1090.0144 |  | 15376.3226 |  | 124.0013 |  | -124.0013 |  | 0.11376 |  | 124.0013 | 352.7209 |  | 254123.1282 | 227264.0772 | 284156.4981 |  | 0.0002088 |  | 0.01445 |  | -0.01445 |  | 1.3257e-05 |  | 0.01445 | 476.7078 |  | 226697.6789 | 227264.0772 | 226132.6922
49 | 750.73 | 1095 | 1214.0013 | 1090.0144 |  | 14161.3096 |  | 119.0013 |  | -119.0013 |  | 0.10868 |  | 119.0013 | 352.7209 |  | 251457.8117 | 222521.8549 | 284156.4981 |  | 24.8557 |  | 4.9856 |  | 4.9856 |  | 0.004553 |  | 4.9856 | 476.7078 |  | 224320.0083 | 222521.8549 | 226132.6922
50 | 765.46 | 1105 | 1262.9594 | 1133.6889 |  | 24951.1727 |  | 157.9594 |  | -157.9594 |  | 0.14295 |  | 157.9594 | 303.7628 |  | 223522.1353 | 213187.4105 | 234357.8585 |  | 823.053 |  | 28.6889 |  | -28.6889 |  | 0.025963 |  | 28.6889 | 433.0333 |  | 199399.2031 | 213187.4105 | 186502.7681
51 | 760.55 | 1113 | 1246.64 | 1119.1307 |  | 17859.659 |  | 133.64 |  | -133.64 |  | 0.12007 |  | 133.64 | 320.0822 |  | 227053.7531 | 205863.8549 | 250424.7615 |  | 37.5861 |  | 6.1307 |  | -6.1307 |  | 0.0055083 |  | 6.1307 | 447.5915 |  | 202549.6819 | 205863.8549 | 199288.8633
52 | 760.55 | 1122 | 1246.64 | 1119.1307 |  | 15535.1383 |  | 124.64 |  | -124.64 |  | 0.11109 |  | 124.64 | 320.0822 |  | 222549.9318 | 197777.8549 | 250424.7615 |  | 8.2326 |  | 2.8693 |  | 2.8693 |  | 0.0025573 |  | 2.8693 | 447.5915 |  | 198531.9216 | 197777.8549 | 199288.8633
53 | 760.55 | 1122 | 1246.64 | 1119.1307 |  | 15535.1383 |  | 124.64 |  | -124.64 |  | 0.11109 |  | 124.64 | 320.0822 |  | 222549.9318 | 197777.8549 | 250424.7615 |  | 8.2326 |  | 2.8693 |  | 2.8693 |  | 0.0025573 |  | 2.8693 | 447.5915 |  | 198531.9216 | 197777.8549 | 199288.8633
54 | 750.73 | 1128 | 1214.0013 | 1090.0144 |  | 7396.2238 |  | 86.0013 |  | -86.0013 |  | 0.076242 |  | 86.0013 | 352.7209 |  | 233866.7223 | 192477.1883 | 284156.4981 |  | 1442.902 |  | 37.9856 |  | 37.9856 |  | 0.033675 |  | 37.9856 | 476.7078 |  | 208627.3826 | 192477.1883 | 226132.6922
55 | 740.92 | 1141 | 1181.3958 | 1060.9278 |  | 1631.821 |  | 40.3958 |  | -40.3958 |  | 0.035404 |  | 40.3958 | 385.3264 |  | 240817.7838 | 181239.4105 | 319981.2052 |  | 6411.5572 |  | 80.0722 |  | 80.0722 |  | 0.070177 |  | 80.0722 | 505.7944 |  | 214828.2724 | 181239.4105 | 254642.1139
56 | 765.46 | 1144 | 1262.9594 | 1133.6889 |  | 14151.3393 |  | 118.9594 |  | -118.9594 |  | 0.10399 |  | 118.9594 | 303.7628 |  | 204642.032 | 178694.0772 | 234357.8585 |  | 106.3188 |  | 10.3111 |  | 10.3111 |  | 0.0090132 |  | 10.3111 | 433.0333 |  | 182556.6762 | 178694.0772 | 186502.7681
57 | 765.46 | 1148 | 1262.9594 | 1133.6889 |  | 13215.6641 |  | 114.9594 |  | -114.9594 |  | 0.10014 |  | 114.9594 | 303.7628 |  | 202705.6111 | 175328.2994 | 234357.8585 |  | 204.8076 |  | 14.3111 |  | 14.3111 |  | 0.012466 |  | 14.3111 | 433.0333 |  | 180829.2376 | 175328.2994 | 186502.7681
58 | 1020.68 | 1883 | 2111.2341 | 1890.4162 |  | 52090.8117 |  | 228.2341 |  | -228.2341 |  | 0.12121 |  | 228.2341 | 544.5119 |  | 115178.7201 | 100031.6327 | 132619.4245 |  | 55 |  | 7.4162 |  | -7.4162 |  | 0.0039385 |  | 7.4162 | 323.694 |  | 102748.4145 | 100031.6327 | 105538.9819
59 | 1045.22 | 1997 | 2192.7977 | 1963.1773 |  | 38336.7448 |  | 195.7977 |  | -195.7977 |  | 0.098046 |  | 195.7977 | 626.0755 |  | 191789.0468 | 185138.966 | 198677.9944 |  | 1143.975 |  | 33.8227 |  | 33.8227 |  | 0.016937 |  | 33.8227 | 396.4551 |  | 171090.8096 | 185138.966 | 158108.6129
60 | 1109.03 | 2118 | 2404.883 | 2152.3739 |  | 82301.862 |  | 286.883 |  | -286.883 |  | 0.13545 |  | 286.883 | 838.1608 |  | 362640.6628 | 303907.1883 | 432725.0405 |  | 1181.5684 |  | 34.3739 |  | -34.3739 |  | 0.016229 |  | 34.3739 | 585.6517 |  | 323503.7956 | 303907.1883 | 344364.0354
61 | 1133.57 | 2128 | 2486.4466 | 2225.135 |  | 128483.9715 |  | 358.4466 |  | -358.4466 |  | 0.16844 |  | 358.4466 | 919.7244 |  | 414998.6818 | 315032.7438 | 546685.7312 |  | 9435.2179 |  | 97.135 |  | -97.135 |  | 0.045646 |  | 97.135 | 658.4128 |  | 370211.238 | 315032.7438 | 435054.3345
62 | 1143.39 | 2139 | 2519.0853 | 2254.2514 |  | 144464.868 |  | 380.0853 |  | -380.0853 |  | 0.17769 |  | 380.0853 | 952.3631 |  | 441810.3059 | 327501.8549 | 596016.0025 |  | 13282.8737 |  | 115.2514 |  | -115.2514 |  | 0.053881 |  | 115.2514 | 687.5291 |  | 394129.3008 | 327501.8549 | 474311.5295
63 | 1094.3 | 2140 | 2355.9249 | 2108.6995 |  | 46623.5668 |  | 215.9249 |  | -215.9249 |  | 0.1009 |  | 215.9249 | 789.2027 |  | 349046.0762 | 328647.4105 | 370710.8573 |  | 979.7213 |  | 31.3005 |  | 31.3005 |  | 0.014626 |  | 31.3005 | 541.9773 |  | 311376.3624 | 328647.4105 | 295012.9409
64 | 1143.39 | 2185 | 2519.0853 | 2254.2514 |  | 111613.0164 |  | 334.0853 |  | -334.0853 |  | 0.1529 |  | 334.0853 | 952.3631 |  | 477323.2593 | 382267.4105 | 596016.0025 |  | 4795.7495 |  | 69.2514 |  | -69.2514 |  | 0.031694 |  | 69.2514 | 687.5291 |  | 425809.629 | 382267.4105 | 474311.5295
65 | 1133.57 | 2187 | 2486.4466 | 2225.135 |  | 89668.2716 |  | 299.4466 |  | -299.4466 |  | 0.13692 |  | 299.4466 | 919.7244 |  | 458622.2194 | 384744.5216 | 546685.7312 |  | 1454.282 |  | 38.135 |  | -38.135 |  | 0.017437 |  | 38.135 | 658.4128 |  | 409126.8407 | 384744.5216 | 435054.3345
66 | 1153.2 | 2223 | 2551.6908 | 2283.338 |  | 108037.6683 |  | 328.6908 |  | -328.6908 |  | 0.14786 |  | 328.6908 | 984.9686 |  | 528058.3101 | 430700.5216 | 647423.3599 |  | 3640.6742 |  | 60.338 |  | -60.338 |  | 0.027143 |  | 60.338 | 716.6158 |  | 471069.257 | 430700.5216 | 515221.6766
67 | 1172.84 | 2251 | 2616.9683 | 2341.5706 |  | 133932.8025 |  | 365.9683 |  | -365.9683 |  | 0.16258 |  | 365.9683 | 1050.2461 |  | 595255.7651 | 468236.0772 | 756732.4329 |  | 8203.0336 |  | 90.5706 |  | -90.5706 |  | 0.040236 |  | 90.5706 | 774.8484 |  | 531014.6353 | 468236.0772 | 602210.2027
68 | 1172.84 | 2267 | 2616.9683 | 2341.5706 |  | 122477.8166 |  | 349.9683 |  | -349.9683 |  | 0.15438 |  | 349.9683 | 1050.2461 |  | 609174.2241 | 490388.966 | 756732.4329 |  | 5560.7744 |  | 74.5706 |  | -74.5706 |  | 0.032894 |  | 74.5706 | 774.8484 |  | 543430.9879 | 490388.966 | 602210.2027
69 | 1167.92 | 2269 | 2600.6157 | 2326.9828 |  | 109968.9751 |  | 331.6157 |  | -331.6157 |  | 0.14615 |  | 331.6157 | 1033.8935 |  | 599429.9611 | 493194.0772 | 728549.4594 |  | 3362.0051 |  | 57.9828 |  | -57.9828 |  | 0.025554 |  | 57.9828 | 760.2606 |  | 534738.3442 | 493194.0772 | 579782.098
70 | 1172.84 | 2299 | 2616.9683 | 2341.5706 |  | 101103.8449 |  | 317.9683 |  | -317.9683 |  | 0.13831 |  | 317.9683 | 1050.2461 |  | 637011.1423 | 536230.7438 | 756732.4329 |  | 1812.256 |  | 42.5706 |  | -42.5706 |  | 0.018517 |  | 42.5706 | 774.8484 |  | 568263.6931 | 536230.7438 | 602210.2027
71 | 1192.47 | 2301 | 2682.2125 | 2399.7735 |  | 145322.9999 |  | 381.2125 |  | -381.2125 |  | 0.16567 |  | 381.2125 | 1115.4903 |  | 686658.3386 | 539163.8549 | 874501.6374 |  | 9756.2142 |  | 98.7735 |  | -98.7735 |  | 0.042926 |  | 98.7735 | 833.0513 |  | 612552.87 | 539163.8549 | 695931.3298
72 | 1182.65 | 2304 | 2649.5738 | 2370.6573 |  | 119421.2547 |  | 345.5738 |  | -345.5738 |  | 0.14999 |  | 345.5738 | 1082.8516 |  | 665399.9691 | 543578.5216 | 814522.8358 |  | 4443.189 |  | 66.6573 |  | -66.6573 |  | 0.028931 |  | 66.6573 | 803.935 |  | 593588.744 | 543578.5216 | 648199.9987
73 | 1182.65 | 2320 | 2649.5738 | 2370.6573 |  | 108618.8929 |  | 329.5738 |  | -329.5738 |  | 0.14206 |  | 329.5738 | 1082.8516 |  | 679840.1161 | 567427.4105 | 814522.8358 |  | 2566.157 |  | 50.6573 |  | -50.6573 |  | 0.021835 |  | 50.6573 | 803.935 |  | 606470.483 | 567427.4105 | 648199.9987
74 | 1207.19 | 2346 | 2731.1374 | 2443.4183 |  | 148330.8192 |  | 385.1374 |  | -385.1374 |  | 0.16417 |  | 385.1374 | 1164.4152 |  | 766866.0544 | 607273.8549 | 968399.2496 |  | 9490.3349 |  | 97.4183 |  | -97.4183 |  | 0.041525 |  | 97.4183 | 876.6961 |  | 684104.4172 | 607273.8549 | 770655.3638
75 | 1197.38 | 2366 | 2698.5319 | 2414.3317 |  | 110577.4685 |  | 332.5319 |  | -332.5319 |  | 0.14055 |  | 332.5319 | 1131.8097 |  | 760486.661 | 638844.966 | 905290.0035 |  | 2335.9532 |  | 48.3317 |  | -48.3317 |  | 0.020428 |  | 48.3317 | 847.6095 |  | 678413.5 | 638844.966 | 720432.8145
76 | 1217.01 | 2391 | 2763.7761 | 2472.5346 |  | 138962.0483 |  | 372.7761 |  | -372.7761 |  | 0.15591 |  | 372.7761 | 1197.0539 |  | 838052.713 | 679433.8549 | 1033702.3164 |  | 6647.8992 |  | 81.5346 |  | -81.5346 |  | 0.034101 |  | 81.5346 | 905.8124 |  | 747608.4767 | 679433.8549 | 822623.7629
77 | 1217.01 | 2392 | 2763.7761 | 2472.5346 |  | 138217.496 |  | 371.7761 |  | -371.7761 |  | 0.15542 |  | 371.7761 | 1197.0539 |  | 839069.4245 | 681083.4105 | 1033702.3164 |  | 6485.8299 |  | 80.5346 |  | -80.5346 |  | 0.033668 |  | 80.5346 | 905.8124 |  | 748515.4628 | 681083.4105 | 822623.7629
78 | 1221.91 | 2435 | 2780.0623 | 2487.0631 |  | 119067.9681 |  | 345.0623 |  | -345.0623 |  | 0.14171 |  | 345.0623 | 1213.34 |  | 896928.9046 | 753906.2994 | 1067084.1465 |  | 2710.5716 |  | 52.0631 |  | -52.0631 |  | 0.021381 |  | 52.0631 | 920.3409 |  | 800130.6382 | 753906.2994 | 849189.135
79 | 1236.64 | 2445 | 2829.0204 | 2530.7376 |  | 147471.643 |  | 384.0204 |  | -384.0204 |  | 0.15706 |  | 384.0204 | 1262.2981 |  | 950257.6933 | 771371.8549 | 1170628.2487 |  | 7350.9361 |  | 85.7376 |  | -85.7376 |  | 0.035067 |  | 85.7376 | 964.0154 |  | 847704.083 | 771371.8549 | 931589.8781
80 | 1226.83 | 2464 | 2796.4149 | 2501.6509 |  | 110499.6465 |  | 332.4149 |  | -332.4149 |  | 0.13491 |  | 332.4149 | 1229.6926 |  | 941558.6647 | 805107.4105 | 1101135.9571 |  | 1417.594 |  | 37.6509 |  | -37.6509 |  | 0.01528 |  | 37.6509 | 934.9287 |  | 839943.87 | 805107.4105 | 876287.6799
81 | 1231.73 | 2467 | 2812.701 | 2516.1794 |  | 119509.1821 |  | 345.701 |  | -345.701 |  | 0.14013 |  | 345.701 | 1245.9788 |  | 959368.7564 | 810500.0772 | 1135580.9045 |  | 2418.6183 |  | 49.1794 |  | -49.1794 |  | 0.019935 |  | 49.1794 | 949.4572 |  | 855831.8629 | 810500.0772 | 903699.0843
82 | 1207.19 | 2539 | 2731.1374 | 2443.4183 |  | 36916.7816 |  | 192.1374 |  | -192.1374 |  | 0.075674 |  | 192.1374 | 1164.4152 |  | 956792.1023 | 945324.0772 | 968399.2496 |  | 9135.8518 |  | 95.5817 |  | 95.5817 |  | 0.037645 |  | 95.5817 | 876.6961 |  | 853533.2862 | 945324.0772 | 770655.3638
83 | 1256.27 | 2575 | 2894.2646 | 2588.9405 |  | 101929.8842 |  | 319.2646 |  | -319.2646 |  | 0.12399 |  | 319.2646 | 1327.5424 |  | 1156696.2493 | 1016624.0772 | 1316067.8004 |  | 194.3389 |  | 13.9405 |  | -13.9405 |  | 0.0054138 |  | 13.9405 | 1022.2183 |  | 1031863.399 | 1016624.0772 | 1047331.1601
84 | 1256.27 | 2576 | 2894.2646 | 2588.9405 |  | 101292.355 |  | 318.2646 |  | -318.2646 |  | 0.12355 |  | 318.2646 | 1327.5424 |  | 1157843.4493 | 1018641.6327 | 1316067.8004 |  | 167.4578 |  | 12.9405 |  | -12.9405 |  | 0.0050235 |  | 12.9405 | 1022.2183 |  | 1032886.7909 | 1018641.6327 | 1047331.1601
85 | 1315.17 | 2629 | 3090.0305 | 2763.579 |  | 212549.1487 |  | 461.0305 |  | -461.0305 |  | 0.17536 |  | 461.0305 | 1523.3083 |  | 1426602.8454 | 1128434.0772 | 1803557.4428 |  | 18111.5207 |  | 134.579 |  | -134.579 |  | 0.05119 |  | 134.579 | 1196.8568 |  | 1272641.164 | 1128434.0772 | 1435277.049
86 | 1266.09 | 2643 | 2926.9033 | 2618.0568 |  | 80601.1025 |  | 283.9033 |  | -283.9033 |  | 0.10742 |  | 283.9033 | 1360.1811 |  | 1269834.1922 | 1158373.8549 | 1392019.3975 |  | 622.1607 |  | 24.9432 |  | 24.9432 |  | 0.0094374 |  | 24.9432 | 1051.3346 |  | 1132791.2808 | 1158373.8549 | 1107773.6953
87 | 1285.72 | 2657 | 2992.1476 | 2676.2598 |  | 112323.8897 |  | 335.1476 |  | -335.1476 |  | 0.12614 |  | 335.1476 | 1425.4253 |  | 1357486.2694 | 1188705.6327 | 1550231.5468 |  | 370.9399 |  | 19.2598 |  | -19.2598 |  | 0.0072487 |  | 19.2598 | 1109.5376 |  | 1210983.7798 | 1188705.6327 | 1233679.4531
88 | 1271 | 2679 | 2943.2227 | 2632.615 |  | 69813.6352 |  | 264.2227 |  | -264.2227 |  | 0.098627 |  | 264.2227 | 1376.5005 |  | 1330460.0553 | 1237161.8549 | 1430794.1613 |  | 2151.5682 |  | 46.385 |  | 46.385 |  | 0.017314 |  | 46.385 | 1065.8928 |  | 1186874.2858 | 1237161.8549 | 1138630.782
89 | 1295.54 | 2684 | 3024.7863 | 2705.3761 |  | 116135.3009 |  | 340.7863 |  | -340.7863 |  | 0.12697 |  | 340.7863 | 1458.0641 |  | 1427570.0412 | 1248309.6327 | 1632572.696 |  | 456.9377 |  | 21.3761 |  | -21.3761 |  | 0.0079643 |  | 21.3761 | 1138.6539 |  | 1273503.9781 | 1248309.6327 | 1299206.8152
90 | 1290.63 | 2727 | 3008.4669 | 2690.818 |  | 79223.6332 |  | 281.4669 |  | -281.4669 |  | 0.10321 |  | 281.4669 | 1441.7447 |  | 1463577.0746 | 1346244.5216 | 1591135.7997 |  | 1309.1407 |  | 36.182 |  | 36.182 |  | 0.013268 |  | 36.182 | 1124.0957 |  | 1305625.0643 | 1346244.5216 | 1266231.1944
91 | 1290.63 | 2728 | 3008.4669 | 2690.818 |  | 78661.6994 |  | 280.4669 |  | -280.4669 |  | 0.10281 |  | 280.4669 | 1441.7447 |  | 1464838.477 | 1348566.0772 | 1591135.7997 |  | 1382.5048 |  | 37.182 |  | 37.182 |  | 0.01363 |  | 37.182 | 1124.0957 |  | 1306750.3337 | 1348566.0772 | 1266231.1944
92 | 1266.09 | 2740 | 2926.9033 | 2618.0568 |  | 34932.8559 |  | 186.9033 |  | -186.9033 |  | 0.068213 |  | 186.9033 | 1360.1811 |  | 1384278.5477 | 1376580.7438 | 1392019.3975 |  | 14870.1318 |  | 121.9432 |  | 121.9432 |  | 0.044505 |  | 121.9432 | 1051.3346 |  | 1234884.5847 | 1376580.7438 | 1107773.6953
93 | 1305.35 | 2763 | 3057.3918 | 2734.4627 |  | 86666.529 |  | 294.3918 |  | -294.3918 |  | 0.10655 |  | 294.3918 | 1490.6696 |  | 1567515.2856 | 1431080.5216 | 1716957.3154 |  | 814.3746 |  | 28.5373 |  | 28.5373 |  | 0.010328 |  | 28.5373 | 1167.7405 |  | 1398346.0666 | 1431080.5216 | 1366360.3777
94 | 1324.98 | 2812 | 3122.636 | 2792.6657 |  | 96494.7406 |  | 310.636 |  | -310.636 |  | 0.11047 |  | 310.636 | 1555.9138 |  | 1712968.5083 | 1550716.7438 | 1892196.7033 |  | 373.8152 |  | 19.3343 |  | 19.3343 |  | 0.0068756 |  | 19.3343 | 1225.9435 |  | 1528101.7021 | 1550716.7438 | 1505816.4691
95 | 1310.26 | 2827 | 3073.7112 | 2749.0209 |  | 60866.3975 |  | 246.7112 |  | -246.7112 |  | 0.08727 |  | 246.7112 | 1506.9889 |  | 1671943.1606 | 1588300.0772 | 1759991.0574 |  | 6080.74 |  | 77.9791 |  | 77.9791 |  | 0.027584 |  | 77.9791 | 1182.2987 |  | 1491503.8876 | 1588300.0772 | 1400606.7736
96 | 1324.98 | 2835 | 3122.636 | 2792.6657 |  | 82734.4835 |  | 287.636 |  | -287.636 |  | 0.10146 |  | 287.636 | 1555.9138 |  | 1744606.6507 | 1608528.5216 | 1892196.7033 |  | 1792.193 |  | 42.3343 |  | 42.3343 |  | 0.014933 |  | 42.3343 | 1225.9435 |  | 1556325.3962 | 1608528.5216 | 1505816.4691
97 | 1354.44 | 2837 | 3220.5522 | 2880.0146 |  | 147112.3116 |  | 383.5522 |  | -383.5522 |  | 0.1352 |  | 383.5522 | 1653.83 |  | 1871738.569 | 1613605.6327 | 2171165.742 |  | 1850.2558 |  | 43.0146 |  | -43.0146 |  | 0.015162 |  | 43.0146 | 1313.2924 |  | 1669736.9971 | 1613605.6327 | 1727820.9637
98 | 1290.63 | 2857 | 3008.4669 | 2690.818 |  | 22942.2312 |  | 151.4669 |  | -151.4669 |  | 0.053016 |  | 151.4669 | 1441.7447 |  | 1627559.3756 | 1664816.7438 | 1591135.7997 |  | 27616.4737 |  | 166.182 |  | 166.182 |  | 0.058167 |  | 166.182 | 1124.0957 |  | 1451910.0847 | 1664816.7438 | 1266231.1944
99 | 1344.62 | 2884 | 3187.9135 | 2850.8983 |  | 92363.4118 |  | 303.9135 |  | -303.9135 |  | 0.10538 |  | 303.9135 | 1621.1913 |  | 1897998.2078 | 1735220.7438 | 2076045.4885 |  | 1095.7225 |  | 33.1017 |  | 33.1017 |  | 0.011478 |  | 33.1017 | 1284.1761 |  | 1693162.6459 | 1735220.7438 | 1652123.9477
100 | 1388.79 | 2901 | 3334.7213 | 2981.8623 |  | 188114.186 |  | 433.7213 |  | -433.7213 |  | 0.14951 |  | 433.7213 | 1767.9991 |  | 2118375.0626 | 1780297.1883 | 2520653.8185 |  | 6538.7196 |  | 80.8623 |  | -80.8623 |  | 0.027874 |  | 80.8623 | 1415.1401 |  | 1889756.013 | 1780297.1883 | 2005944.7447
101 | 1403.52 | 2928 | 3383.6794 | 3025.5368 |  | 207643.7375 |  | 455.6794 |  | -455.6794 |  | 0.15563 |  | 455.6794 | 1816.9572 |  | 2227887.3686 | 1853077.1883 | 2678508.0289 |  | 9513.4274 |  | 97.5368 |  | -97.5368 |  | 0.033312 |  | 97.5368 | 1458.8146 |  | 1987449.5435 | 1853077.1883 | 2131565.6536
102 | 1369.16 | 2968 | 3269.4771 | 2923.6594 |  | 90888.437 |  | 301.4771 |  | -301.4771 |  | 0.10158 |  | 301.4771 | 1702.7549 |  | 2133322.7709 | 1963579.4105 | 2317739.7463 |  | 1966.0888 |  | 44.3406 |  | 44.3406 |  | 0.01494 |  | 44.3406 | 1356.9372 |  | 1903090.5363 | 1963579.4105 | 1844465.0469
103 | 1359.34 | 2977 | 3236.8384 | 2894.5431 |  | 67515.9723 |  | 259.8384 |  | -259.8384 |  | 0.087282 |  | 259.8384 | 1670.1161 |  | 2100994.8019 | 1988883.4105 | 2219425.8016 |  | 6799.1404 |  | 82.4569 |  | 82.4569 |  | 0.027698 |  | 82.4569 | 1327.8209 |  | 1874251.463 | 1988883.4105 | 1766226.4807
104 | 1329.9 | 2981 | 3138.9886 | 2807.2535 |  | 24960.4072 |  | 157.9886 |  | -157.9886 |  | 0.052999 |  | 157.9886 | 1572.2664 |  | 1968567.201 | 2000181.6327 | 1937452.4601 |  | 30187.8463 |  | 173.7465 |  | 173.7465 |  | 0.058285 |  | 173.7465 | 1240.5313 |  | 1756115.6997 | 2000181.6327 | 1541831.1518
105 | 1369.16 | 2994 | 3269.4771 | 2923.6594 |  | 75887.6282 |  | 275.4771 |  | -275.4771 |  | 0.09201 |  | 275.4771 | 1702.7549 |  | 2172905.4952 | 2037121.8549 | 2317739.7463 |  | 4947.8 |  | 70.3406 |  | 70.3406 |  | 0.023494 |  | 70.3406 | 1356.9372 |  | 1938401.4181 | 2037121.8549 | 1844465.0469
106 | 1364.25 | 3008 | 3253.1577 | 2909.1012 |  | 60102.3101 |  | 245.1577 |  | -245.1577 |  | 0.081502 |  | 245.1577 | 1686.4355 |  | 2170698.5289 | 2077281.6327 | 2268316.4522 |  | 9780.9628 |  | 98.8988 |  | 98.8988 |  | 0.032879 |  | 98.8988 | 1342.379 |  | 1936432.6318 | 2077281.6327 | 1805133.8241
107 | 1374.07 | 3028 | 3285.7965 | 2938.2175 |  | 66459.0143 |  | 257.7965 |  | -257.7965 |  | 0.085138 |  | 257.7965 | 1719.0742 |  | 2248514.6478 | 2135332.7438 | 2367695.6839 |  | 8060.8883 |  | 89.7825 |  | 89.7825 |  | 0.029651 |  | 89.7825 | 1371.4953 |  | 2005850.6877 | 2135332.7438 | 1884220.1492
108 | 1374.07 | 3061 | 3285.7965 | 2938.2175 |  | 50533.448 |  | 224.7965 |  | -224.7965 |  | 0.073439 |  | 224.7965 | 1719.0742 |  | 2299292.7986 | 2232866.0772 | 2367695.6839 |  | 15075.53 |  | 122.7825 |  | 122.7825 |  | 0.040112 |  | 122.7825 | 1371.4953 |  | 2051148.7643 | 2232866.0772 | 1884220.1492
[5 empty] | MSE | 50790.9965 | MAE | 180.3424 | ME | -180.3424 | MAPE | 0.10439 | FIT | 0.82698 |  | R | 0.99841 |  |  | MSE | 3043.5576 | MAE | 41.6482 | ME | 1.1737 | MAPE | 0.029711 | FIT | 0.95564 |  | R | 0.99841
[5 empty] | RMSE | 225.3686 | [9 empty] | R2 | 0.99683 |  |  | RMSE | 55.1684 | [9 empty] | R2 | 0.99683

## Third Calibration
SECOND CALIBRATION
|  |  | Previous Setting y = 2.9497x - 1120.8 | Setting: y = 2.9713x - 1150.3 |  | Previous Setting y = 2.9497x-1120.8 | [14 empty] | Setting: y = 2.9713x - 1150.3
Measurement number | Sensor voltage (mV) | KIMO (ppm) | Prototype (ppm) | Prototype (ppm) |  | MSE/RMSE |  | MAE |  | ME |  | MAPE |  | FIT |  |  | R/R2 |  |  |  | MSE/RMSE |  | MAE |  | ME |  | MAPE |  | FIT |  |  | R/R2
1 | 541.2 | 486 | 475.5476 | 457.7676 |  | 109.2518 |  | 10.4524 |  | 10.4524 |  | 0.021507 |  | 10.4524 | 508.8598 |  | 260567.0764 | 248409.9438 | 273319.1767 |  | 797.0707 |  | 28.2324 |  | 28.2324 |  | 0.058091 |  | 28.2324 | 526.6398 |  | 262475.1514 | 248409.9438 | 277336.7445
2 | 546.29 | 492 | 490.5616 | 472.8915 |  | 2.069 |  | 1.4384 |  | 1.4384 |  | 0.0029236 |  | 1.4384 | 493.8458 |  | 250037.2887 | 242465.0549 | 257846.0049 |  | 365.1357 |  | 19.1085 |  | 19.1085 |  | 0.038838 |  | 19.1085 | 511.5159 |  | 251868.2564 | 242465.0549 | 261636.1298
3 | 546.29 | 494 | 490.5616 | 472.8915 |  | 11.8225 |  | 3.4384 |  | 3.4384 |  | 0.0069603 |  | 3.4384 | 493.8458 |  | 249021.7179 | 240499.4252 | 257846.0049 |  | 445.5697 |  | 21.1085 |  | 21.1085 |  | 0.04273 |  | 21.1085 | 511.5159 |  | 250845.2488 | 240499.4252 | 261636.1298
4 | 546.29 | 494 | 490.5616 | 472.8915 |  | 11.8225 |  | 3.4384 |  | 3.4384 |  | 0.0069603 |  | 3.4384 | 493.8458 |  | 249021.7179 | 240499.4252 | 257846.0049 |  | 445.5697 |  | 21.1085 |  | 21.1085 |  | 0.04273 |  | 21.1085 | 511.5159 |  | 250845.2488 | 240499.4252 | 261636.1298
5 | 546.29 | 495 | 490.5616 | 472.8915 |  | 19.6993 |  | 4.4384 |  | 4.4384 |  | 0.0089664 |  | 4.4384 | 493.8458 |  | 248513.9325 | 239519.6104 | 257846.0049 |  | 488.7868 |  | 22.1085 |  | 22.1085 |  | 0.044664 |  | 22.1085 | 511.5159 |  | 250333.745 | 239519.6104 | 261636.1298
6 | 546.29 | 496 | 490.5616 | 472.8915 |  | 29.5761 |  | 5.4384 |  | 5.4384 |  | 0.010964 |  | 5.4384 | 493.8458 |  | 248006.1471 | 238541.7956 | 257846.0049 |  | 534.0038 |  | 23.1085 |  | 23.1085 |  | 0.04659 |  | 23.1085 | 511.5159 |  | 249822.2412 | 238541.7956 | 261636.1298
7 | 541.2 | 501 | 475.5476 | 457.7676 |  | 647.8226 |  | 25.4524 |  | 25.4524 |  | 0.050803 |  | 25.4524 | 508.8598 |  | 252725.0859 | 233682.7215 | 273319.1767 |  | 1869.0439 |  | 43.2324 |  | 43.2324 |  | 0.086292 |  | 43.2324 | 526.6398 |  | 254575.7358 | 233682.7215 | 277336.7445
8 | 546.29 | 504 | 490.5616 | 472.8915 |  | 180.5902 |  | 13.4384 |  | 13.4384 |  | 0.026663 |  | 13.4384 | 493.8458 |  | 243943.864 | 230791.2771 | 257846.0049 |  | 967.7402 |  | 31.1085 |  | 31.1085 |  | 0.061723 |  | 31.1085 | 511.5159 |  | 245730.2109 | 230791.2771 | 261636.1298
9 | 546.29 | 509 | 490.5616 | 472.8915 |  | 339.9741 |  | 18.4384 |  | 18.4384 |  | 0.036225 |  | 18.4384 | 493.8458 |  | 241404.937 | 226012.203 | 257846.0049 |  | 1303.8254 |  | 36.1085 |  | 36.1085 |  | 0.07094 |  | 36.1085 | 511.5159 |  | 243172.6919 | 226012.203 | 261636.1298
10 | 556.47 | 511 | 520.5896 | 503.1393 |  | 91.9596 |  | 9.5896 |  | -9.5896 |  | 0.018766 |  | 9.5896 | 463.8178 |  | 226173.9142 | 224114.5734 | 228252.1778 |  | 61.7904 |  | 7.8607 |  | 7.8607 |  | 0.015383 |  | 7.8607 | 481.2681 |  | 227830.1357 | 224114.5734 | 231607.2977
11 | 556.47 | 525 | 520.5896 | 503.1393 |  | 19.452 |  | 4.4104 |  | 4.4104 |  | 0.0084008 |  | 4.4104 | 463.8178 |  | 219485.3099 | 211055.166 | 228252.1778 |  | 477.8897 |  | 21.8607 |  | 21.8607 |  | 0.041639 |  | 21.8607 | 481.2681 |  | 221092.5522 | 211055.166 | 231607.2977
12 | 566.66 | 533 | 550.647 | 533.4169 |  | 311.4167 |  | 17.647 |  | -17.647 |  | 0.033109 |  | 17.647 | 433.7604 |  | 202095.0979 | 203768.6475 | 200435.2932 |  | 0.17377 |  | 0.41686 |  | -0.41686 |  | 0.0007821 |  | 0.41686 | 450.9905 |  | 203574.9956 | 203768.6475 | 203381.5277
13 | 561.57 | 538 | 535.633 | 518.2929 |  | 5.6026 |  | 2.367 |  | 2.367 |  | 0.0043996 |  | 2.367 | 448.7744 |  | 206558.9467 | 199279.5734 | 214104.2241 |  | 388.3682 |  | 19.7071 |  | 19.7071 |  | 0.03663 |  | 19.7071 | 466.1145 |  | 208071.5321 | 199279.5734 | 217251.3807
14 | 556.47 | 545 | 520.5896 | 503.1393 |  | 595.8696 |  | 24.4104 |  | 24.4104 |  | 0.04479 |  | 24.4104 | 463.8178 |  | 209930.161 | 193078.8697 | 228252.1778 |  | 1752.3173 |  | 41.8607 |  | 41.8607 |  | 0.076809 |  | 41.8607 | 481.2681 |  | 211467.4331 | 193078.8697 | 231607.2977
15 | 566.66 | 563 | 550.647 | 533.4169 |  | 152.5966 |  | 12.353 |  | 12.353 |  | 0.021941 |  | 12.353 | 433.7604 |  | 188664.0978 | 177584.203 | 200435.2932 |  | 875.1623 |  | 29.5831 |  | 29.5831 |  | 0.052546 |  | 29.5831 | 450.9905 |  | 190045.6432 | 177584.203 | 203381.5277
16 | 566.66 | 564 | 550.647 | 533.4169 |  | 178.3026 |  | 13.353 |  | 13.353 |  | 0.023676 |  | 13.353 | 433.7604 |  | 188216.3978 | 176742.3882 | 200435.2932 |  | 935.3286 |  | 30.5831 |  | 30.5831 |  | 0.054225 |  | 30.5831 | 450.9905 |  | 189594.6648 | 176742.3882 | 203381.5277
17 | 566.66 | 567 | 550.647 | 533.4169 |  | 267.4205 |  | 16.353 |  | 16.353 |  | 0.028841 |  | 16.353 | 433.7604 |  | 186873.2978 | 174228.9438 | 200435.2932 |  | 1127.8274 |  | 33.5831 |  | 33.5831 |  | 0.05923 |  | 33.5831 | 450.9905 |  | 188241.7296 | 174228.9438 | 203381.5277
18 | 561.57 | 570 | 535.633 | 518.2929 |  | 1181.0887 |  | 34.367 |  | 34.367 |  | 0.060293 |  | 34.367 | 448.7744 |  | 191752.0994 | 171733.4993 | 214104.2241 |  | 2673.62 |  | 51.7071 |  | 51.7071 |  | 0.090714 |  | 51.7071 | 466.1145 |  | 193156.2576 | 171733.4993 | 217251.3807
19 | 592.12 | 590 | 625.7464 | 609.0662 |  | 1277.8025 |  | 35.7464 |  | -35.7464 |  | 0.060587 |  | 35.7464 | 358.661 |  | 146956.453 | 155557.203 | 138831.2381 |  | 363.5183 |  | 19.0662 |  | -19.0662 |  | 0.032316 |  | 19.0662 | 375.3413 |  | 148032.5826 | 155557.203 | 140871.9435
20 | 592.12 | 591 | 625.7464 | 609.0662 |  | 1207.3098 |  | 34.7464 |  | -34.7464 |  | 0.058792 |  | 34.7464 | 358.661 |  | 146583.8524 | 154769.3882 | 138831.2381 |  | 326.386 |  | 18.0662 |  | -18.0662 |  | 0.030569 |  | 18.0662 | 375.3413 |  | 147657.2535 | 154769.3882 | 140871.9435
21 | 612.48 | 645 | 685.8023 | 669.5618 |  | 1664.8241 |  | 40.8023 |  | -40.8023 |  | 0.063259 |  | 40.8023 | 298.6052 |  | 106080.0032 | 115197.3882 | 97684.2205 |  | 603.2832 |  | 24.5618 |  | -24.5618 |  | 0.03808 |  | 24.5618 | 314.8456 |  | 106856.8035 | 115197.3882 | 99120.0985
22 | 607.39 | 646 | 670.7883 | 654.4379 |  | 614.459 |  | 24.7883 |  | -24.7883 |  | 0.038372 |  | 24.7883 | 313.6191 |  | 110848.2981 | 114519.5734 | 107294.7167 |  | 71.1983 |  | 8.4379 |  | -8.4379 |  | 0.013062 |  | 8.4379 | 329.9695 |  | 111660.0156 | 114519.5734 | 108871.8611
23 | 617.58 | 669 | 700.8457 | 684.7155 |  | 1014.1503 |  | 31.8457 |  | -31.8457 |  | 0.047602 |  | 31.8457 | 283.5617 |  | 93834.1073 | 99481.8326 | 88507.0114 |  | 246.9755 |  | 15.7155 |  | -15.7155 |  | 0.023491 |  | 15.7155 | 299.692 |  | 94521.2337 | 99481.8326 | 89807.9919
24 | 648.13 | 740 | 790.9591 | 775.4887 |  | 2596.8259 |  | 50.9591 |  | -50.9591 |  | 0.068864 |  | 50.9591 | 193.4483 |  | 50687.1499 | 59734.9808 | 43009.7596 |  | 1259.4456 |  | 35.4887 |  | -35.4887 |  | 0.047958 |  | 35.4887 | 208.9187 |  | 51058.3206 | 59734.9808 | 43641.9678
25 | 648.13 | 760 | 790.9591 | 775.4887 |  | 958.4635 |  | 30.9591 |  | -30.9591 |  | 0.040736 |  | 30.9591 | 193.4483 |  | 46539.391 | 50358.6845 | 43009.7596 |  | 239.8989 |  | 15.4887 |  | -15.4887 |  | 0.02038 |  | 15.4887 | 208.9187 |  | 46880.1886 | 50358.6845 | 43641.9678
26 | 653.23 | 760 | 806.0025 | 790.6423 |  | 2116.2329 |  | 46.0025 |  | -46.0025 |  | 0.06053 |  | 46.0025 | 178.4049 |  | 43163.5249 | 50358.6845 | 36996.3969 |  | 938.9505 |  | 30.6423 |  | -30.6423 |  | 0.040319 |  | 30.6423 | 193.7651 |  | 43479.6018 | 50358.6845 | 37540.2136
27 | 643.04 | 761 | 775.9451 | 760.3648 |  | 223.3557 |  | 14.9451 |  | -14.9451 |  | 0.019639 |  | 14.9451 | 208.4623 |  | 49686.2358 | 49910.8697 | 49462.6129 |  | 0.40354 |  | 0.63525 |  | 0.63525 |  | 0.00083475 |  | 0.63525 | 224.0427 |  | 50050.0771 | 49910.8697 | 50189.6728
28 | 643.04 | 761 | 775.9451 | 760.3648 |  | 223.3557 |  | 14.9451 |  | -14.9451 |  | 0.019639 |  | 14.9451 | 208.4623 |  | 49686.2358 | 49910.8697 | 49462.6129 |  | 0.40354 |  | 0.63525 |  | 0.63525 |  | 0.00083475 |  | 0.63525 | 224.0427 |  | 50050.0771 | 49910.8697 | 50189.6728
29 | 637.95 | 763 | 760.9311 | 745.2408 |  | 4.2803 |  | 2.0689 |  | 2.0689 |  | 0.0027115 |  | 2.0689 | 223.4763 |  | 52565.6368 | 49021.2401 | 56366.3051 |  | 315.3879 |  | 17.7592 |  | 17.7592 |  | 0.023275 |  | 17.7592 | 239.1666 |  | 52950.5633 | 49021.2401 | 57194.8436
30 | 653.23 | 772 | 806.0025 | 790.6423 |  | 1156.1721 |  | 34.0025 |  | -34.0025 |  | 0.044045 |  | 34.0025 | 178.4049 |  | 40855.3912 | 45116.9067 | 36996.3969 |  | 347.5353 |  | 18.6423 |  | -18.6423 |  | 0.024148 |  | 18.6423 | 193.7651 |  | 41154.5662 | 45116.9067 | 37540.2136
31 | 653.23 | 780 | 806.0025 | 790.6423 |  | 676.1316 |  | 26.0025 |  | -26.0025 |  | 0.033337 |  | 26.0025 | 178.4049 |  | 39316.6354 | 41782.3882 | 36996.3969 |  | 113.2585 |  | 10.6423 |  | -10.6423 |  | 0.013644 |  | 10.6423 | 193.7651 |  | 39604.5424 | 41782.3882 | 37540.2136
32 | 648.13 | 785 | 790.9591 | 775.4887 |  | 35.5104 |  | 5.9591 |  | -5.9591 |  | 0.0075912 |  | 5.9591 | 193.4483 |  | 41354.6924 | 39763.3141 | 43009.7596 |  | 90.4654 |  | 9.5113 |  | 9.5113 |  | 0.012116 |  | 9.5113 | 208.9187 |  | 41657.5236 | 39763.3141 | 43641.9678
33 | 658.32 | 786 | 821.0165 | 805.7662 |  | 1226.1556 |  | 35.0165 |  | -35.0165 |  | 0.04455 |  | 35.0165 | 163.3909 |  | 35183.6851 | 39365.4993 | 31446.1068 |  | 390.7033 |  | 19.7662 |  | -19.7662 |  | 0.025148 |  | 19.7662 | 178.6412 |  | 35441.3274 | 39365.4993 | 31908.3388
34 | 658.32 | 788 | 821.0165 | 805.7662 |  | 1090.0895 |  | 33.0165 |  | -33.0165 |  | 0.041899 |  | 33.0165 | 163.3909 |  | 34829.0241 | 38575.8697 | 31446.1068 |  | 315.6384 |  | 17.7662 |  | -17.7662 |  | 0.022546 |  | 17.7662 | 178.6412 |  | 35084.0693 | 38575.8697 | 31908.3388
35 | 663.41 | 793 | 836.0305 | 820.8901 |  | 1851.622 |  | 43.0305 |  | -43.0305 |  | 0.054263 |  | 43.0305 | 148.3769 |  | 31068.5859 | 36636.7956 | 26346.6555 |  | 777.8595 |  | 27.8901 |  | -27.8901 |  | 0.03517 |  | 27.8901 | 163.5173 |  | 31296.0943 | 36636.7956 | 26733.9297
36 | 663.41 | 794 | 836.0305 | 820.8901 |  | 1766.561 |  | 42.0305 |  | -42.0305 |  | 0.052935 |  | 42.0305 | 148.3769 |  | 30906.2694 | 36254.9808 | 26346.6555 |  | 723.0793 |  | 26.8901 |  | -26.8901 |  | 0.033867 |  | 26.8901 | 163.5173 |  | 31132.5892 | 36254.9808 | 26733.9297
37 | 648.13 | 795 | 790.9591 | 775.4887 |  | 16.3292 |  | 4.0409 |  | 4.0409 |  | 0.0050829 |  | 4.0409 | 193.4483 |  | 39280.8129 | 35875.166 | 43009.7596 |  | 380.692 |  | 19.5113 |  | 19.5113 |  | 0.024543 |  | 19.5113 | 208.9187 |  | 39568.4576 | 35875.166 | 43641.9678
38 | 663.41 | 798 | 836.0305 | 820.8901 |  | 1446.3172 |  | 38.0305 |  | -38.0305 |  | 0.047657 |  | 38.0305 | 148.3769 |  | 30257.0033 | 34747.7215 | 26346.6555 |  | 523.9582 |  | 22.8901 |  | -22.8901 |  | 0.028684 |  | 22.8901 | 163.5173 |  | 30478.5686 | 34747.7215 | 26733.9297
39 | 653.23 | 799 | 806.0025 | 790.6423 |  | 49.0354 |  | 7.0025 |  | -7.0025 |  | 0.0087641 |  | 7.0025 | 178.4049 |  | 35662.0904 | 34375.9067 | 36996.3969 |  | 69.8512 |  | 8.3577 |  | 8.3577 |  | 0.01046 |  | 8.3577 | 193.7651 |  | 35923.236 | 34375.9067 | 37540.2136
40 | 668.51 | 810 | 851.0739 | 836.0438 |  | 1687.0691 |  | 41.0739 |  | -41.0739 |  | 0.050709 |  | 41.0739 | 133.3335 |  | 25685.5123 | 30417.9438 | 21689.3538 |  | 678.2776 |  | 26.0438 |  | -26.0438 |  | 0.032153 |  | 26.0438 | 148.3636 |  | 25873.6016 | 30417.9438 | 22008.1695
41 | 653.23 | 813 | 806.0025 | 790.6423 |  | 48.9646 |  | 6.9975 |  | 6.9975 |  | 0.008607 |  | 6.9975 | 178.4049 |  | 32969.2677 | 29380.4993 | 36996.3969 |  | 499.8668 |  | 22.3577 |  | 22.3577 |  | 0.0275 |  | 22.3577 | 193.7651 |  | 33210.6944 | 29380.4993 | 37540.2136
42 | 668.51 | 814 | 851.0739 | 836.0438 |  | 1374.4775 |  | 37.0739 |  | -37.0739 |  | 0.045545 |  | 37.0739 | 133.3335 |  | 25096.4201 | 29038.6845 | 21689.3538 |  | 485.9275 |  | 22.0438 |  | -22.0438 |  | 0.027081 |  | 22.0438 | 148.3636 |  | 25280.1956 | 29038.6845 | 22008.1695
43 | 673.6 | 814 | 866.0879 | 851.1677 |  | 2713.1514 |  | 52.0879 |  | -52.0879 |  | 0.06399 |  | 52.0879 | 118.3195 |  | 22537.9279 | 29038.6845 | 17492.4657 |  | 1381.4364 |  | 37.1677 |  | -37.1677 |  | 0.045661 |  | 37.1677 | 133.2397 |  | 22702.9681 | 29038.6845 | 17749.5906
44 | 663.41 | 818 | 836.0305 | 820.8901 |  | 325.0981 |  | 18.0305 |  | -18.0305 |  | 0.022042 |  | 18.0305 | 148.3769 |  | 27010.6727 | 27691.4252 | 26346.6555 |  | 8.3529 |  | 2.8901 |  | -2.8901 |  | 0.0035332 |  | 2.8901 | 163.5173 |  | 27208.4659 | 27691.4252 | 26733.9297
45 | 658.32 | 819 | 821.0165 | 805.7662 |  | 4.0663 |  | 2.0165 |  | -2.0165 |  | 0.0024622 |  | 2.0165 | 163.3909 |  | 29331.7785 | 27359.6104 | 31446.1068 |  | 175.133 |  | 13.2338 |  | 13.2338 |  | 0.016158 |  | 13.2338 | 178.6412 |  | 29546.5686 | 27359.6104 | 31908.3388
46 | 678.69 | 822 | 881.1019 | 866.2916 |  | 3493.0338 |  | 59.1019 |  | -59.1019 |  | 0.0719 |  | 59.1019 | 103.3055 |  | 19041.4748 | 26376.166 | 13746.4164 |  | 1961.7456 |  | 44.2916 |  | -44.2916 |  | 0.053883 |  | 44.2916 | 118.1158 |  | 19180.9113 | 26376.166 | 13948.4775
47 | 663.41 | 824 | 836.0305 | 820.8901 |  | 144.7324 |  | 12.0305 |  | -12.0305 |  | 0.0146 |  | 12.0305 | 148.3769 |  | 26036.7735 | 25730.5364 | 26346.6555 |  | 9.6713 |  | 3.1099 |  | 3.1099 |  | 0.0037741 |  | 3.1099 | 163.5173 |  | 26227.4351 | 25730.5364 | 26733.9297
48 | 678.69 | 829 | 881.1019 | 866.2916 |  | 2714.6073 |  | 52.1019 |  | -52.1019 |  | 0.062849 |  | 52.1019 | 103.3055 |  | 18220.759 | 24151.4623 | 13746.4164 |  | 1390.6632 |  | 37.2916 |  | -37.2916 |  | 0.044984 |  | 37.2916 | 118.1158 |  | 18354.1856 | 24151.4623 | 13948.4775
49 | 673.6 | 830 | 866.0879 | 851.1677 |  | 1302.338 |  | 36.0879 |  | -36.0879 |  | 0.043479 |  | 36.0879 | 118.3195 |  | 20421.7825 | 23841.6475 | 17492.4657 |  | 448.0707 |  | 21.1677 |  | -21.1677 |  | 0.025503 |  | 21.1677 | 133.2397 |  | 20571.3267 | 23841.6475 | 17749.5906
50 | 678.69 | 836 | 881.1019 | 866.2916 |  | 2034.1808 |  | 45.1019 |  | -45.1019 |  | 0.05395 |  | 45.1019 | 103.3055 |  | 17400.0432 | 22024.7586 | 13746.4164 |  | 917.5808 |  | 30.2916 |  | -30.2916 |  | 0.036234 |  | 30.2916 | 118.1158 |  | 17527.4599 | 22024.7586 | 13948.4775
51 | 673.6 | 838 | 866.0879 | 851.1677 |  | 788.9312 |  | 28.0879 |  | -28.0879 |  | 0.033518 |  | 28.0879 | 118.3195 |  | 19363.7098 | 21435.1289 | 17492.4657 |  | 173.3878 |  | 13.1677 |  | -13.1677 |  | 0.015713 |  | 13.1677 | 133.2397 |  | 19505.506 | 21435.1289 | 17749.5906
52 | 678.69 | 841 | 881.1019 | 866.2916 |  | 1608.1618 |  | 40.1019 |  | -40.1019 |  | 0.047684 |  | 40.1019 | 103.3055 |  | 16813.8176 | 20565.6845 | 13746.4164 |  | 639.6649 |  | 25.2916 |  | -25.2916 |  | 0.030073 |  | 25.2916 | 118.1158 |  | 16936.9415 | 20565.6845 | 13948.4775
53 | 673.6 | 843 | 866.0879 | 851.1677 |  | 533.052 |  | 23.0879 |  | -23.0879 |  | 0.027388 |  | 23.0879 | 118.3195 |  | 18702.4144 | 19996.0549 | 17492.4657 |  | 66.711 |  | 8.1677 |  | -8.1677 |  | 0.0096888 |  | 8.1677 | 133.2397 |  | 18839.368 | 19996.0549 | 17749.5906
54 | 663.41 | 848 | 836.0305 | 820.8901 |  | 143.2695 |  | 11.9695 |  | 11.9695 |  | 0.014115 |  | 11.9695 | 148.3769 |  | 22141.1768 | 18606.9808 | 26346.6555 |  | 734.9449 |  | 27.1099 |  | 27.1099 |  | 0.031969 |  | 27.1099 | 163.5173 |  | 22303.3118 | 18606.9808 | 26733.9297
55 | 678.69 | 848 | 881.1019 | 866.2916 |  | 1095.7353 |  | 33.1019 |  | -33.1019 |  | 0.039035 |  | 33.1019 | 103.3055 |  | 15993.1018 | 18606.9808 | 13746.4164 |  | 334.5825 |  | 18.2916 |  | -18.2916 |  | 0.02157 |  | 18.2916 | 118.1158 |  | 16110.2158 | 18606.9808 | 13948.4775
56 | 673.6 | 871 | 866.0879 | 851.1677 |  | 24.1285 |  | 4.9121 |  | 4.9121 |  | 0.0056396 |  | 4.9121 | 118.3195 |  | 14999.16 | 12861.2401 | 17492.4657 |  | 393.3209 |  | 19.8323 |  | 19.8323 |  | 0.02277 |  | 19.8323 | 133.2397 |  | 15108.9955 | 12861.2401 | 17749.5906
57 | 688.88 | 883 | 911.1593 | 896.5691 |  | 792.9482 |  | 28.1593 |  | -28.1593 |  | 0.031891 |  | 28.1593 | 73.2481 |  | 8841.4755 | 10283.4623 | 7601.6897 |  | 184.1217 |  | 13.5691 |  | -13.5691 |  | 0.015367 |  | 13.5691 | 87.8383 |  | 8906.2197 | 10283.4623 | 7713.4283
58 | 704.16 | 904 | 956.2308 | 941.9706 |  | 2728.0515 |  | 52.2308 |  | -52.2308 |  | 0.057777 |  | 52.2308 | 28.1767 |  | 3386.4588 | 6465.3512 | 1773.7788 |  | 1441.7671 |  | 37.9706 |  | -37.9706 |  | 0.042003 |  | 37.9706 | 42.4368 |  | 3411.257 | 6465.3512 | 1799.8519
59 | 693.97 | 924 | 926.1733 | 911.6931 |  | 4.7233 |  | 2.1733 |  | -2.1733 |  | 0.0023521 |  | 2.1733 | 58.2341 |  | 4359.8259 | 3649.0549 | 5209.0425 |  | 151.4607 |  | 12.3069 |  | 12.3069 |  | 0.013319 |  | 12.3069 | 72.7143 |  | 4391.7519 | 3649.0549 | 5285.6111
60 | 688.88 | 943 | 911.1593 | 896.5691 |  | 1013.8279 |  | 31.8407 |  | 31.8407 |  | 0.033765 |  | 31.8407 | 73.2481 |  | 3610.2154 | 1714.5734 | 7601.6897 |  | 2155.8244 |  | 46.4309 |  | 46.4309 |  | 0.049237 |  | 46.4309 | 87.8383 |  | 3636.6522 | 1714.5734 | 7713.4283
61 | 724.52 | 956 | 1016.2866 | 1002.4663 |  | 3634.4794 |  | 60.2866 |  | -60.2866 |  | 0.063061 |  | 60.2866 | 31.8792 |  | -509.6186 | 806.9808 | 321.8306 |  | 2159.1148 |  | 46.4663 |  | -46.4663 |  | 0.048605 |  | 46.4663 | 18.0589 |  | -513.3504 | 806.9808 | 326.5613
62 | 719.42 | 981 | 1001.2432 | 987.3126 |  | 409.7861 |  | 20.2432 |  | -20.2432 |  | 0.020635 |  | 20.2432 | 16.8358 |  | -9.8684 | 11.6104 | 8.3878 |  | 39.8495 |  | 6.3126 |  | -6.3126 |  | 0.0064349 |  | 6.3126 | 2.9052 |  | -9.9407 | 11.6104 | 8.5111
63 | 704.16 | 983 | 956.2308 | 941.9706 |  | 716.5926 |  | 26.7692 |  | 26.7692 |  | 0.027232 |  | 26.7692 | 28.1767 |  | 59.2747 | 1.9808 | 1773.7788 |  | 1683.411 |  | 41.0294 |  | 41.0294 |  | 0.041739 |  | 41.0294 | 42.4368 |  | 59.7088 | 1.9808 | 1799.8519
64 | 729.61 | 995 | 1031.3006 | 1017.5902 |  | 1317.7348 |  | 36.3006 |  | -36.3006 |  | 0.036483 |  | 36.3006 | 46.8932 |  | 349.0642 | 112.203 | 1085.9405 |  | 510.3168 |  | 22.5902 |  | -22.5902 |  | 0.022704 |  | 22.5902 | 33.1828 |  | 351.6203 | 112.203 | 1101.9029
65 | 729.61 | 1015 | 1031.3006 | 1017.5902 |  | 265.7101 |  | 16.3006 |  | -16.3006 |  | 0.01606 |  | 16.3006 | 46.8932 |  | 1008.1364 | 935.9067 | 1085.9405 |  | 6.7091 |  | 2.5902 |  | -2.5902 |  | 0.0025519 |  | 2.5902 | 33.1828 |  | 1015.5188 | 935.9067 | 1101.9029
66 | 739.79 | 1023 | 1061.3286 | 1047.838 |  | 1469.0787 |  | 38.3286 |  | -38.3286 |  | 0.037467 |  | 38.3286 | 76.9212 |  | 2430.6216 | 1489.3882 | 3966.6766 |  | 616.9276 |  | 24.838 |  | -24.838 |  | 0.02428 |  | 24.838 | 63.4306 |  | 2448.4205 | 1489.3882 | 4024.9835
67 | 755.07 | 1029 | 1106.4 | 1093.2395 |  | 5990.7567 |  | 77.4 |  | -77.4 |  | 0.075219 |  | 77.4 | 121.9926 |  | 4818.3622 | 1988.4993 | 11675.4451 |  | 4126.7122 |  | 64.2395 |  | -64.2395 |  | 0.062429 |  | 64.2395 | 108.8321 |  | 4853.646 | 1988.4993 | 11847.0645
68 | 724.52 | 1033 | 1016.2866 | 1002.4663 |  | 279.3363 |  | 16.7134 |  | 16.7134 |  | 0.016179 |  | 16.7134 | 31.8792 |  | 871.7335 | 2361.2401 | 321.8306 |  | 932.3083 |  | 30.5337 |  | 30.5337 |  | 0.029558 |  | 30.5337 | 18.0589 |  | 878.1171 | 2361.2401 | 326.5613
69 | 729.61 | 1051 | 1031.3006 | 1017.5902 |  | 388.0657 |  | 19.6994 |  | 19.6994 |  | 0.018743 |  | 19.6994 | 46.8932 |  | 2194.4664 | 4434.5734 | 1085.9405 |  | 1116.2152 |  | 33.4098 |  | 33.4098 |  | 0.031789 |  | 33.4098 | 33.1828 |  | 2210.536 | 4434.5734 | 1101.9029
70 | 724.52 | 1051 | 1016.2866 | 1002.4663 |  | 1205.0171 |  | 34.7134 |  | 34.7134 |  | 0.033029 |  | 34.7134 | 31.8792 |  | 1194.647 | 4434.5734 | 321.8306 |  | 2355.5224 |  | 48.5337 |  | 48.5337 |  | 0.046179 |  | 48.5337 | 18.0589 |  | 1203.3952 | 4434.5734 | 326.5613
71 | 744.89 | 1053 | 1076.372 | 1062.9917 |  | 546.2519 |  | 23.372 |  | -23.372 |  | 0.022196 |  | 23.372 | 91.9646 |  | 5351.9389 | 4704.9438 | 6087.9049 |  | 99.8332 |  | 9.9917 |  | -9.9917 |  | 0.0094888 |  | 9.9917 | 78.5842 |  | 5391.13 | 4704.9438 | 6177.3921
72 | 724.52 | 1057 | 1016.2866 | 1002.4663 |  | 1657.5774 |  | 40.7134 |  | 40.7134 |  | 0.038518 |  | 40.7134 | 31.8792 |  | 1302.2849 | 5269.6845 | 321.8306 |  | 2973.9271 |  | 54.5337 |  | 54.5337 |  | 0.051593 |  | 54.5337 | 18.0589 |  | 1311.8212 | 5269.6845 | 326.5613
73 | 755.07 | 1057 | 1106.4 | 1093.2395 |  | 2440.3579 |  | 49.4 |  | -49.4 |  | 0.046736 |  | 49.4 | 121.9926 |  | 7843.8455 | 5269.6845 | 11675.4451 |  | 1313.3007 |  | 36.2395 |  | -36.2395 |  | 0.034285 |  | 36.2395 | 108.8321 |  | 7901.2842 | 5269.6845 | 11847.0645
74 | 760.17 | 1090 | 1121.4434 | 1108.3931 |  | 988.6905 |  | 31.4434 |  | -31.4434 |  | 0.028847 |  | 31.4434 | 137.036 |  | 12998.0726 | 11149.7956 | 15152.7344 |  | 338.3069 |  | 18.3931 |  | -18.3931 |  | 0.016874 |  | 18.3931 | 123.9857 |  | 13093.2546 | 11149.7956 | 15375.4672
75 | 765.26 | 1096 | 1136.4574 | 1123.517 |  | 1636.803 |  | 40.4574 |  | -40.4574 |  | 0.036914 |  | 40.4574 | 152.05 |  | 15412.0994 | 12452.9067 | 19074.4871 |  | 757.1874 |  | 27.517 |  | -27.517 |  | 0.025107 |  | 27.517 | 139.1096 |  | 15524.9588 | 12452.9067 | 19354.8664
76 | 775.44 | 1099 | 1166.4854 | 1153.7649 |  | 4554.2749 |  | 67.4854 |  | -67.4854 |  | 0.061406 |  | 67.4854 | 182.078 |  | 19267.4109 | 13131.4623 | 28270.5089 |  | 2999.1912 |  | 54.7649 |  | -54.7649 |  | 0.049832 |  | 54.7649 | 169.3575 |  | 19408.5018 | 13131.4623 | 28686.0622
77 | 765.26 | 1100 | 1136.4574 | 1123.517 |  | 1329.1436 |  | 36.4574 |  | -36.4574 |  | 0.033143 |  | 36.4574 | 152.05 |  | 15964.5411 | 13361.6475 | 19074.4871 |  | 553.0511 |  | 23.517 |  | -23.517 |  | 0.021379 |  | 23.517 | 139.1096 |  | 16081.4459 | 13361.6475 | 19354.8664
78 | 755.07 | 1100 | 1106.4 | 1093.2395 |  | 40.9597 |  | 6.4 |  | -6.4 |  | 0.0058182 |  | 6.4 | 121.9926 |  | 12490.1233 | 13361.6475 | 11675.4451 |  | 45.7045 |  | 6.7605 |  | 6.7605 |  | 0.0061459 |  | 6.7605 | 108.8321 |  | 12581.5857 | 13361.6475 | 11847.0645
79 | 780.54 | 1114 | 1181.5288 | 1168.9185 |  | 4560.144 |  | 67.5288 |  | -67.5288 |  | 0.060618 |  | 67.5288 | 197.1214 |  | 23739.0086 | 16794.2401 | 33555.5837 |  | 3016.0419 |  | 54.9185 |  | -54.9185 |  | 0.049298 |  | 54.9185 | 184.5111 |  | 23912.8441 | 16794.2401 | 34048.8233
80 | 760.17 | 1115 | 1121.4434 | 1108.3931 |  | 41.518 |  | 6.4434 |  | -6.4434 |  | 0.0057789 |  | 6.4434 | 137.036 |  | 16075.4837 | 17054.4252 | 15152.7344 |  | 43.6509 |  | 6.6069 |  | 6.6069 |  | 0.0059255 |  | 6.6069 | 123.9857 |  | 16193.2009 | 17054.4252 | 15375.4672
81 | 785.63 | 1121 | 1196.5428 | 1184.0424 |  | 5706.7163 |  | 75.5428 |  | -75.5428 |  | 0.067389 |  | 75.5428 | 212.1354 |  | 27072.0789 | 18657.5364 | 39281.5773 |  | 3974.3466 |  | 63.0424 |  | -63.0424 |  | 0.056238 |  | 63.0424 | 199.635 |  | 27270.3217 | 18657.5364 | 39858.9843
82 | 785.63 | 1132 | 1196.5428 | 1184.0424 |  | 4165.7745 |  | 64.5428 |  | -64.5428 |  | 0.057017 |  | 64.5428 | 212.1354 |  | 29252.2328 | 21783.5734 | 39281.5773 |  | 2708.4134 |  | 52.0424 |  | -52.0424 |  | 0.045974 |  | 52.0424 | 199.635 |  | 29466.4404 | 21783.5734 | 39858.9843
83 | 790.72 | 1141 | 1211.5568 | 1199.1663 |  | 4978.2598 |  | 70.5568 |  | -70.5568 |  | 0.061838 |  | 70.5568 | 227.1494 |  | 33387.072 | 24521.2401 | 45458.4096 |  | 3383.3226 |  | 58.1663 |  | -58.1663 |  | 0.050978 |  | 58.1663 | 214.7589 |  | 33631.5581 | 24521.2401 | 46126.611
84 | 760.17 | 1143 | 1121.4434 | 1108.3931 |  | 464.6849 |  | 21.5566 |  | 21.5566 |  | 0.01886 |  | 21.5566 | 137.036 |  | 19522.1841 | 25151.6104 | 15152.7344 |  | 1197.6361 |  | 34.6069 |  | 34.6069 |  | 0.030277 |  | 34.6069 | 123.9857 |  | 19665.1407 | 25151.6104 | 15375.4672
85 | 775.44 | 1143 | 1166.4854 | 1153.7649 |  | 551.5625 |  | 23.4854 |  | -23.4854 |  | 0.020547 |  | 23.4854 | 182.078 |  | 26665.4988 | 25151.6104 | 28270.5089 |  | 115.8825 |  | 10.7649 |  | -10.7649 |  | 0.0094181 |  | 10.7649 | 169.3575 |  | 26860.7644 | 25151.6104 | 28686.0622
86 | 795.82 | 1153 | 1226.6003 | 1214.32 |  | 5416.9974 |  | 73.6003 |  | -73.6003 |  | 0.063834 |  | 73.6003 | 242.1928 |  | 38481.8069 | 28423.4623 | 52099.5454 |  | 3760.1382 |  | 61.32 |  | -61.32 |  | 0.053183 |  | 61.32 | 229.9126 |  | 38763.6007 | 28423.4623 | 52865.366
87 | 800.91 | 1208 | 1241.6142 | 1229.4439 |  | 1129.9163 |  | 33.6142 |  | -33.6142 |  | 0.027826 |  | 33.6142 | 257.2068 |  | 54392.7487 | 49993.6475 | 59178.941 |  | 459.8401 |  | 21.4439 |  | -21.4439 |  | 0.017752 |  | 21.4439 | 245.0365 |  | 54791.0548 | 49993.6475 | 60048.8229
88 | 785.63 | 1213 | 1196.5428 | 1184.0424 |  | 270.8391 |  | 16.4572 |  | 16.4572 |  | 0.013567 |  | 16.4572 | 212.1354 |  | 45306.093 | 52254.5734 | 39281.5773 |  | 838.5415 |  | 28.9576 |  | 28.9576 |  | 0.023873 |  | 28.9576 | 199.635 |  | 45637.8595 | 52254.5734 | 39858.9843
89 | 811.09 | 1236 | 1271.6422 | 1259.6917 |  | 1270.3645 |  | 35.6422 |  | -35.6422 |  | 0.028837 |  | 35.6422 | 287.2348 |  | 68759.0397 | 63298.8326 | 74690.2485 |  | 561.2975 |  | 23.6917 |  | -23.6917 |  | 0.019168 |  | 23.6917 | 275.2843 |  | 69262.5469 | 63298.8326 | 75788.134
90 | 795.82 | 1239 | 1226.6003 | 1214.32 |  | 153.7537 |  | 12.3997 |  | 12.3997 |  | 0.010008 |  | 12.3997 | 242.1928 |  | 58111.5863 | 64817.3882 | 52099.5454 |  | 609.1041 |  | 24.68 |  | 24.68 |  | 0.019919 |  | 24.68 | 229.9126 |  | 58537.1246 | 64817.3882 | 52865.366
91 | 836.55 | 1362 | 1346.7415 | 1335.341 |  | 232.8208 |  | 15.2585 |  | 15.2585 |  | 0.011203 |  | 15.2585 | 362.3341 |  | 131551.1936 | 142576.166 | 121378.7481 |  | 710.7015 |  | 26.659 |  | 26.659 |  | 0.019573 |  | 26.659 | 350.9336 |  | 132514.5139 | 142576.166 | 123162.9162
92 | 943.49 | 1625 | 1662.1825 | 1653.0918 |  | 1382.5348 |  | 37.1825 |  | -37.1825 |  | 0.022882 |  | 37.1825 | 677.775 |  | 425248.0703 | 410358.8697 | 440677.5012 |  | 789.1513 |  | 28.0918 |  | -28.0918 |  | 0.017287 |  | 28.0918 | 668.6844 |  | 428362.0678 | 410358.8697 | 447155.0993
93 | 938.39 | 1638 | 1647.139 | 1637.9382 |  | 83.521 |  | 9.139 |  | -9.139 |  | 0.0055794 |  | 9.139 | 662.7316 |  | 424045.6306 | 427183.2771 | 420931.0299 |  | 0.0038184 |  | 0.061793 |  | 0.061793 |  | 3.7725e-05 |  | 0.061793 | 653.5308 |  | 427150.8228 | 427183.2771 | 427118.371
94 | 928.22 | 1643 | 1617.1405 | 1607.7201 |  | 668.712 |  | 25.8595 |  | 25.8595 |  | 0.015739 |  | 25.8595 | 632.7331 |  | 407532.8342 | 433744.203 | 382905.4308 |  | 1244.6723 |  | 35.2799 |  | 35.2799 |  | 0.021473 |  | 35.2799 | 623.3127 |  | 410517.1069 | 433744.203 | 388533.8267
95 | 958.77 | 1652 | 1707.2539 | 1698.4933 |  | 3052.99 |  | 55.2539 |  | -55.2539 |  | 0.033447 |  | 55.2539 | 722.8465 |  | 473260.9708 | 445679.8697 | 502548.941 |  | 2161.627 |  | 46.4933 |  | -46.4933 |  | 0.028144 |  | 46.4933 | 714.0859 |  | 476726.5562 | 445679.8697 | 509935.9985
96 | 943.49 | 1654 | 1662.1825 | 1653.0918 |  | 66.9525 |  | 8.1825 |  | -8.1825 |  | 0.0049471 |  | 8.1825 | 677.775 |  | 444499.2983 | 448354.2401 | 440677.5012 |  | 0.82476 |  | 0.90816 |  | 0.90816 |  | 0.00054907 |  | 0.90816 | 668.6844 |  | 447754.2682 | 448354.2401 | 447155.0993
97 | 928.22 | 1657 | 1617.1405 | 1607.7201 |  | 1588.777 |  | 39.8595 |  | 39.8595 |  | 0.024055 |  | 39.8595 | 632.7331 |  | 416195.9436 | 452380.7956 | 382905.4308 |  | 2428.5099 |  | 49.2799 |  | 49.2799 |  | 0.02974 |  | 49.2799 | 623.3127 |  | 419243.6543 | 452380.7956 | 388533.8267
98 | 933.3 | 1658 | 1632.125 | 1622.8143 |  | 669.5151 |  | 25.875 |  | 25.875 |  | 0.015606 |  | 25.875 | 647.7176 |  | 426908.1691 | 453726.9808 | 401674.5589 |  | 1238.0342 |  | 35.1857 |  | 35.1857 |  | 0.021222 |  | 35.1857 | 638.4069 |  | 430034.3231 | 453726.9808 | 407578.8456
99 | 933.3 | 1673 | 1632.125 | 1622.8143 |  | 1670.7648 |  | 40.875 |  | 40.875 |  | 0.024432 |  | 40.875 | 647.7176 |  | 436414.8392 | 474159.7586 | 401674.5589 |  | 2518.6055 |  | 50.1857 |  | 50.1857 |  | 0.029997 |  | 50.1857 | 638.4069 |  | 439610.6084 | 474159.7586 | 407578.8456
100 | 938.39 | 1675 | 1647.139 | 1637.9382 |  | 776.2363 |  | 27.861 |  | 27.861 |  | 0.016633 |  | 27.861 | 662.7316 |  | 448050.9337 | 476918.1289 | 420931.0299 |  | 1373.5765 |  | 37.0618 |  | 37.0618 |  | 0.022126 |  | 37.0618 | 653.5308 |  | 451331.9115 | 476918.1289 | 427118.371
101 | 953.67 | 1677 | 1692.2104 | 1683.3397 |  | 231.3562 |  | 15.2104 |  | -15.2104 |  | 0.00907 |  | 15.2104 | 707.803 |  | 480564.6465 | 479684.4993 | 481446.4087 |  | 40.1914 |  | 6.3397 |  | -6.3397 |  | 0.0037804 |  | 6.3397 | 698.9323 |  | 484083.715 | 479684.4993 | 488523.2763
102 | 948.58 | 1677 | 1677.1964 | 1668.2158 |  | 0.038583 |  | 0.19643 |  | -0.19643 |  | 0.00011713 |  | 0.19643 | 692.789 |  | 470166.0801 | 479684.4993 | 460836.5356 |  | 77.163 |  | 8.7842 |  | 8.7842 |  | 0.0052381 |  | 8.7842 | 683.8083 |  | 473609.0022 | 479684.4993 | 467610.4549
103 | 943.49 | 1683 | 1662.1825 | 1653.0918 |  | 433.3703 |  | 20.8175 |  | 20.8175 |  | 0.012369 |  | 20.8175 | 677.775 |  | 463750.5263 | 488031.6104 | 440677.5012 |  | 894.4982 |  | 29.9082 |  | 29.9082 |  | 0.017771 |  | 29.9082 | 668.6844 |  | 467146.4687 | 488031.6104 | 447155.0993
104 | 1019.88 | 1812 | 1887.51 | 1880.0694 |  | 5701.7655 |  | 75.51 |  | -75.51 |  | 0.041672 |  | 75.51 | 903.1026 |  | 735864.7376 | 684909.4993 | 790610.8946 |  | 4633.4492 |  | 68.0694 |  | -68.0694 |  | 0.037566 |  | 68.0694 | 895.662 |  | 741253.3121 | 684909.4993 | 802232.2267
105 | 1004.6 | 1897 | 1842.4386 | 1834.668 |  | 2976.9442 |  | 54.5614 |  | 54.5614 |  | 0.028762 |  | 54.5614 | 858.0312 |  | 770311.7548 | 832825.2401 | 712490.6535 |  | 3885.2807 |  | 62.332 |  | 62.332 |  | 0.032858 |  | 62.332 | 850.2606 |  | 775952.5772 | 832825.2401 | 722963.6821
106 | 1030.07 | 1945 | 1917.5675 | 1910.347 |  | 752.5432 |  | 27.4325 |  | 27.4325 |  | 0.014104 |  | 27.4325 | 933.1601 |  | 882996.3777 | 922738.1289 | 844966.2787 |  | 1200.831 |  | 34.653 |  | 34.653 |  | 0.017816 |  | 34.653 | 925.9396 |  | 889462.3647 | 922738.1289 | 857386.5904
107 | 1030.07 | 1961 | 1917.5675 | 1910.347 |  | 1886.3839 |  | 43.4325 |  | 43.4325 |  | 0.022148 |  | 43.4325 | 933.1601 |  | 897703.9053 | 953733.0919 | 844966.2787 |  | 2565.7273 |  | 50.653 |  | 50.653 |  | 0.02583 |  | 50.653 | 925.9396 |  | 904277.5922 | 953733.0919 | 857386.5904
108 | 1024.97 | 1965 | 1902.524 | 1895.1934 |  | 3903.2495 |  | 62.476 |  | 62.476 |  | 0.031794 |  | 62.476 | 918.1166 |  | 886629.2719 | 961561.8326 | 817536.0535 |  | 4872.9668 |  | 69.8066 |  | 69.8066 |  | 0.035525 |  | 69.8066 | 910.786 |  | 893121.8618 | 961561.8326 | 829553.1633
[5 empty] | MSE | 1237.0879 | MAE | 29.2868 | ME | -13.9396 | MAPE | 0.031099 | FIT | 0.9023 |  | R | 0.99652 |  |  | MSE | 1034.9282 | MAE | 27.454 | ME | 0.012138 | MAPE | 0.030275 | FIT | 0.90962 |  | R | 0.99652
[5 empty] | RMSE | 35.1723 | [9 empty] | R2 | 0.99306 |  |  | RMSE | 32.1703 | [9 empty] | R2 | 0.99306